## 故障维修记录
故障时间 | 仪表故障代码 | 故障描述/名称 | 故障类型 | 严重程度 | 维修操作 | 耗时 | 工具
2020-10-15 11:00:42 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2020-10-17 16:25:16 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2020-10-18 09:48:20 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2020-10-19 14:36:39 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2020-10-20 00:11:20 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-10-20 09:11:03 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2020-10-23 22:46:25 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2020-10-24 09:16:38 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2020-10-24 09:47:05 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2020-10-24 12:35:00 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2020-10-27 17:15:13 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2020-10-28 06:44:58 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2020-10-28 14:46:49 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2020-10-28 21:51:17 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2020-10-29 05:38:55 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-10-29 14:01:27 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-10-30 07:53:48 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2020-10-30 10:06:52 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2020-10-30 23:38:48 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2020-10-31 06:28:02 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-11-02 20:26:52 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2020-11-05 00:53:14 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2020-11-05 11:48:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2020-11-06 10:34:56 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2020-11-09 19:55:27 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-11-10 09:00:39 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2020-11-13 20:58:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2020-11-14 01:17:32 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2020-11-14 23:26:12 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2020-11-15 09:07:07 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-11-15 23:40:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2020-11-18 04:58:54 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2020-11-23 15:28:07 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2020-11-25 12:32:49 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2020-11-26 18:35:05 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2020-11-27 13:58:03 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2020-11-28 03:03:51 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-11-28 16:57:11 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2020-12-03 01:12:20 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2020-12-05 00:30:40 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-12-05 00:52:18 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2020-12-05 03:27:43 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2020-12-05 11:38:39 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2020-12-05 11:53:24 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2020-12-05 23:02:13 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2020-12-06 07:33:07 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2020-12-06 19:09:33 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2020-12-07 03:36:42 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-12-08 02:06:59 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2020-12-10 14:43:39 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-12-11 12:24:29 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2020-12-12 22:40:23 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2020-12-14 02:50:17 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2020-12-16 17:23:17 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2020-12-17 17:42:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2020-12-19 12:31:42 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2020-12-20 13:36:18 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2020-12-21 16:09:02 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2020-12-24 10:58:36 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2020-12-25 16:51:04 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-12-28 06:55:29 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2020-12-28 18:34:16 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2020-12-29 06:37:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-01-01 08:13:05 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-01-01 20:54:33 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-01-03 13:54:02 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2021-01-03 18:20:21 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-01-04 17:16:53 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2021-01-06 16:41:54 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-01-08 09:38:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-01-08 21:06:51 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2021-01-09 18:42:05 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2021-01-10 00:20:03 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-01-10 04:34:28 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-01-13 08:38:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2021-01-13 22:05:40 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-01-14 00:36:27 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-01-14 16:45:17 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2021-01-19 10:19:09 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-01-20 13:29:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-01-22 13:52:38 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-01-24 04:50:29 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-01-24 05:34:46 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2021-01-24 22:12:08 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-01-25 07:15:56 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-01-25 09:41:20 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-01-25 22:49:05 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2021-01-26 22:38:33 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2021-01-27 11:39:46 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-01-28 11:57:18 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-01-30 06:12:33 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-01-30 22:37:41 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-01-31 02:27:14 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-02-01 00:37:05 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-02-02 11:27:11 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-02-03 01:03:00 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-02-03 17:16:13 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2021-02-04 02:25:54 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2021-02-05 15:06:33 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-02-06 12:15:06 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-02-07 14:15:59 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2021-02-07 19:46:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2021-02-07 22:28:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-02-08 17:08:41 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-02-12 16:05:16 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2021-02-13 12:11:54 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-02-14 14:11:30 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-02-16 09:45:02 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-02-16 10:17:23 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2021-02-17 03:23:11 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-02-17 09:36:35 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-02-19 22:52:48 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-02-20 18:44:03 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-02-21 08:37:35 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-02-21 14:55:19 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-02-21 19:16:11 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-02-25 12:04:06 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-02-26 21:14:15 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2021-02-27 20:12:20 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2021-02-28 20:27:42 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-03-01 11:18:34 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-03-02 15:28:37 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2021-03-02 17:48:53 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-03-02 18:58:11 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2021-03-03 05:29:35 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2021-03-05 14:31:49 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2021-03-06 06:36:40 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-03-06 06:59:59 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2021-03-07 07:03:01 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2021-03-07 15:28:33 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-03-08 14:47:46 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-03-10 04:07:12 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-03-10 05:05:26 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2021-03-10 20:41:53 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-03-11 02:16:44 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-03-12 02:12:07 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2021-03-12 03:35:41 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-03-13 15:45:19 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2021-03-16 00:54:15 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-03-17 01:00:03 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-03-17 18:27:04 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-03-18 06:06:22 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-03-24 01:41:45 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-03-25 01:41:25 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2021-03-30 00:10:02 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-03-30 09:09:46 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-04-02 23:54:08 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2021-04-03 03:23:24 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2021-04-03 03:47:05 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2021-04-03 11:46:04 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-04-04 10:31:46 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-04-05 11:42:01 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-04-07 07:39:37 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2021-04-07 11:30:55 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2021-04-07 18:02:20 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-04-08 21:59:42 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-04-09 06:37:00 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2021-04-09 17:48:21 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-04-12 13:47:51 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-04-12 23:56:43 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-04-15 11:04:29 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-04-16 07:47:37 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-04-16 10:46:46 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-04-16 19:44:08 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-04-16 23:49:00 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-04-17 07:09:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-04-20 02:14:58 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2021-04-22 05:22:24 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-04-22 11:09:54 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2021-04-22 21:45:45 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-04-23 13:20:26 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-04-24 22:38:09 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2021-04-28 16:29:00 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-04-28 19:07:45 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-04-29 15:53:52 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-04-29 18:54:17 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-04-29 18:56:52 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-05-02 03:06:21 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-05-04 03:34:12 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2021-05-06 06:31:18 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-05-06 06:53:06 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2021-05-06 09:48:04 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-05-06 16:02:26 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-05-07 09:02:58 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2021-05-07 10:57:46 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-05-09 01:53:43 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2021-05-09 08:12:57 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-05-09 08:27:44 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2021-05-10 16:59:14 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-05-10 22:31:07 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-05-11 16:28:53 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-05-12 19:03:39 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-05-14 10:39:54 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-05-15 11:33:53 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-05-15 14:32:57 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-05-16 19:28:44 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2021-05-17 07:34:37 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-05-19 10:32:25 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-05-19 13:01:15 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-05-22 12:28:51 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-05-22 15:14:50 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-05-24 03:50:35 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-05-25 04:16:14 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-05-25 09:22:51 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-05-26 00:06:32 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-05-27 20:54:52 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-06-03 10:20:28 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2021-06-04 02:44:54 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-06-04 13:42:02 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-06-04 14:53:55 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2021-06-05 06:18:35 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-06-08 05:06:09 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-06-10 23:34:59 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2021-06-11 05:19:55 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-06-12 03:31:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-06-12 21:56:22 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-06-13 21:59:23 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-06-16 08:19:50 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-06-16 08:48:49 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-06-17 23:46:49 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2021-06-20 19:14:35 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-06-20 21:14:25 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-06-21 00:48:24 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-06-22 17:28:53 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2021-06-23 01:14:43 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-06-24 03:15:30 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2021-06-25 23:12:33 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-06-26 19:30:59 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-06-30 17:05:24 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-07-02 14:14:41 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-07-03 02:00:31 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-07-04 11:46:48 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-07-04 18:19:14 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-07-08 02:48:20 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2021-07-08 13:17:32 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-07-09 02:55:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-07-10 09:22:56 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2021-07-12 20:48:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-07-15 05:49:20 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2021-07-16 10:33:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-07-17 13:53:59 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-07-18 16:51:24 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-07-22 16:26:20 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-07-23 00:30:30 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2021-07-25 07:07:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2021-07-27 03:08:01 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-07-27 17:05:28 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2021-07-27 19:53:21 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2021-07-30 09:15:29 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-07-30 16:56:27 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-07-31 10:52:38 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-08-02 05:41:11 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2021-08-03 23:19:15 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-08-04 12:53:38 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-08-06 16:05:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-08-06 17:57:48 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-08-12 13:07:36 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-08-13 06:39:56 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2021-08-14 13:05:02 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2021-08-14 16:20:29 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-08-14 20:51:51 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-08-15 20:58:48 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-08-16 21:46:33 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-08-19 13:08:13 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-08-20 07:26:34 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-08-22 20:48:48 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-08-23 18:05:28 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-08-26 18:04:26 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-08-26 18:57:06 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2021-08-27 00:06:29 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-08-27 01:10:19 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2021-08-29 17:21:21 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-08-30 03:39:36 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-09-01 03:12:17 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-09-01 15:16:53 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-09-01 15:46:04 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-09-03 11:03:54 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2021-09-06 21:45:28 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2021-09-07 13:05:26 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-09-07 20:50:00 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-09-08 04:32:49 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-09-09 04:48:36 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-09-09 14:12:14 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-09-14 04:35:42 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-09-15 13:07:28 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2021-09-15 17:14:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-09-15 18:29:59 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-09-17 12:39:23 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-09-21 00:51:49 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-09-21 15:18:52 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-09-23 15:32:46 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-09-23 23:33:37 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-09-25 03:39:22 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2021-09-25 13:41:59 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2021-09-25 17:40:01 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2021-09-25 19:50:26 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-09-27 07:21:46 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2021-09-27 16:00:29 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-09-28 04:10:47 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-09-30 00:40:07 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-09-30 18:31:02 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-10-01 05:40:41 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2021-10-01 11:47:39 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2021-10-02 14:57:31 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-10-03 07:04:42 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-10-03 22:09:35 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2021-10-04 04:06:47 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-10-05 08:37:10 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-10-05 09:28:33 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-10-05 16:49:45 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-10-05 18:31:56 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2021-10-07 10:14:09 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2021-10-08 11:04:24 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-10-08 17:03:30 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-10-09 18:58:47 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2021-10-11 03:27:02 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2021-10-11 05:43:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-10-14 01:39:31 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-10-14 06:55:51 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-10-14 10:11:22 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-10-16 05:03:03 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-10-16 15:48:24 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2021-10-19 23:03:43 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-10-20 09:17:29 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2021-10-21 02:46:17 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2021-10-21 13:11:56 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2021-10-21 19:36:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-10-22 20:31:55 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2021-10-23 04:49:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2021-10-23 09:28:27 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-10-23 11:15:20 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-10-23 17:38:40 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2021-10-23 19:09:40 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-10-23 19:19:23 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-10-25 01:52:13 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-10-26 19:02:24 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-10-27 18:40:23 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-10-28 07:04:57 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-10-28 09:14:00 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-10-30 13:02:17 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2021-10-31 08:25:48 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2021-11-02 03:40:56 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-11-02 04:08:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-11-02 06:40:50 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-11-03 09:32:11 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-11-03 21:11:11 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2021-11-05 00:28:55 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2021-11-07 04:41:35 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-11-07 12:42:11 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-11-07 17:42:21 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2021-11-08 10:31:44 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-11-08 11:12:57 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2021-11-10 00:15:42 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-11-10 00:25:23 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-11-11 01:33:53 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-11-11 16:22:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-11-17 20:08:48 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-11-18 14:00:14 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-11-20 23:27:20 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-11-21 14:38:46 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-11-24 16:45:17 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-11-25 06:04:19 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-11-25 08:36:59 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2021-11-26 14:25:39 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-11-27 22:53:37 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-11-28 00:28:28 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-11-28 00:47:37 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-11-28 17:40:19 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2021-12-01 19:32:30 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2021-12-03 20:14:20 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-12-04 14:45:27 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-12-06 01:35:34 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-12-06 06:24:16 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-12-06 13:31:06 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2021-12-06 14:24:23 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2021-12-06 19:12:23 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2021-12-07 11:02:13 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2021-12-07 11:27:16 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-12-08 03:06:48 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2021-12-08 04:23:23 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2021-12-08 07:41:19 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-12-09 20:22:08 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-12-10 02:45:59 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-12-11 17:23:06 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2021-12-12 00:18:59 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2021-12-12 18:12:07 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-12-16 23:30:01 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-12-17 05:18:39 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-12-18 09:18:51 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2021-12-20 09:18:24 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-12-20 16:05:05 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2021-12-21 23:56:07 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2021-12-23 13:13:41 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2021-12-23 15:28:38 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-12-25 03:04:33 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-12-26 10:35:12 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-12-28 00:42:38 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-12-29 21:09:13 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-12-29 21:17:41 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-01-01 02:35:10 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-01-01 14:11:08 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-01-03 00:01:46 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-01-04 16:03:12 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-01-05 07:12:15 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-01-06 04:48:04 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-01-06 06:33:12 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-01-06 14:06:37 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-01-09 00:43:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-01-09 08:19:14 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-01-10 20:16:28 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-01-11 19:38:07 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-01-12 03:01:23 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-01-12 05:45:57 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2022-01-12 10:33:24 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-01-12 12:17:41 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-01-14 08:21:49 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2022-01-14 10:04:43 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2022-01-14 14:05:50 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2022-01-14 16:37:06 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2022-01-14 21:09:01 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-01-15 07:58:58 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-01-17 21:09:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-01-17 23:34:57 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-01-18 22:58:48 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-01-19 22:32:10 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2022-01-20 17:59:19 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2022-01-22 02:43:14 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-01-23 10:21:44 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2022-01-25 19:10:36 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-01-25 23:35:28 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-01-26 17:06:18 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-01-27 11:34:57 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2022-01-30 22:14:34 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-02-01 19:46:25 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-02-02 09:31:25 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-02-02 15:26:15 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-02-04 01:10:16 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-02-04 17:58:45 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-02-05 06:41:42 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2022-02-05 07:20:20 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2022-02-05 23:06:45 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-02-08 01:59:26 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2022-02-08 07:52:41 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-02-09 15:49:49 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-02-12 14:41:36 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-02-14 04:46:38 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-02-15 07:20:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-02-15 10:13:11 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-02-17 07:45:24 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-02-17 22:09:33 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2022-02-18 15:54:25 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-02-19 03:42:10 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-02-20 20:57:37 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-02-21 07:19:55 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-02-22 20:23:45 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2022-02-23 14:53:06 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-02-24 18:42:53 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2022-02-27 18:24:31 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2022-03-01 18:07:46 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-03-04 05:01:44 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2022-03-04 05:53:05 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2022-03-04 10:04:10 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2022-03-06 10:48:02 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2022-03-09 00:32:53 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-03-10 05:52:17 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-03-10 16:21:14 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-03-11 14:21:48 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2022-03-12 22:19:54 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-03-12 23:42:10 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-03-13 22:01:46 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-03-16 05:27:39 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-03-16 10:10:42 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2022-03-18 10:13:09 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-03-20 16:09:43 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-03-21 06:24:28 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-03-21 21:09:12 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-03-22 06:55:28 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2022-03-23 02:00:00 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-03-23 12:50:26 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2022-03-24 00:21:00 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2022-03-25 14:18:57 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-03-25 20:24:49 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-03-27 20:49:57 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2022-03-29 01:49:16 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-03-30 04:17:38 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-03-30 09:18:19 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-03-31 01:09:25 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-03-31 16:17:09 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-04-03 00:01:05 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2022-04-08 15:20:56 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-04-08 21:48:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-04-08 23:24:34 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-04-09 15:06:24 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-04-10 03:43:17 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-04-10 19:03:19 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-04-12 00:07:53 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-04-12 00:36:41 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-04-15 10:41:51 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2022-04-16 00:06:39 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-04-16 13:16:38 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-04-16 21:51:05 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2022-04-17 23:20:54 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-04-19 01:09:08 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2022-04-20 01:08:45 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-04-21 11:58:26 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-04-21 18:59:03 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-04-30 04:01:19 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-05-01 12:44:21 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-05-02 07:09:08 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-05-02 10:21:14 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-05-05 01:10:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-05-05 13:49:06 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-05-06 12:27:50 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-05-06 19:09:07 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-05-12 03:57:41 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-05-12 08:02:48 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-05-15 12:01:52 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-05-15 23:36:33 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2022-05-16 01:21:44 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-05-17 12:31:50 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-05-18 03:29:08 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-05-19 19:38:49 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-05-21 09:56:02 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-05-23 10:58:33 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2022-05-23 12:13:48 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-05-23 21:11:57 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-05-24 20:35:54 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-05-26 01:39:04 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-05-26 15:13:20 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-05-27 00:05:08 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2022-05-29 00:17:55 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2022-05-30 18:14:45 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-05-31 04:05:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-06-02 01:48:34 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-06-03 01:46:35 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-06-03 06:03:47 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2022-06-03 13:17:01 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-06-04 03:48:52 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-06-04 07:19:34 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-06-04 11:57:57 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-06-04 19:15:30 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2022-06-05 22:30:28 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-06-06 17:50:46 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-06-07 05:25:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2022-06-08 09:59:52 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-06-08 22:13:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-06-09 00:08:43 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2022-06-12 13:27:25 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-06-12 18:57:35 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-06-16 08:21:25 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-06-16 19:22:38 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-06-18 12:11:48 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2022-06-18 18:23:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-06-21 02:14:32 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-06-21 22:34:43 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-06-25 19:53:36 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-06-27 04:00:16 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-06-28 15:47:18 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-06-29 23:10:39 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-06-30 18:59:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-07-01 01:34:44 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-07-04 09:40:52 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2022-07-04 16:40:12 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-07-05 17:41:39 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-07-06 14:22:51 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-07-07 11:10:17 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-07-08 19:46:33 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-07-11 05:40:22 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-07-14 00:11:49 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-07-19 05:05:57 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-07-19 22:12:02 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-07-21 00:33:59 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-07-21 19:56:25 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-07-21 20:02:22 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2022-07-23 09:33:19 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-07-24 02:12:58 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-07-27 07:45:59 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-07-29 03:25:42 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-07-30 08:15:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2022-07-30 13:49:35 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2022-07-31 07:37:49 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-07-31 13:31:31 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-07-31 14:33:33 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-08-02 17:21:45 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-08-02 17:51:27 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-08-04 19:11:35 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2022-08-05 01:16:50 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-08-06 16:07:25 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-08-07 03:15:34 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-08-07 05:23:39 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2022-08-08 05:01:21 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2022-08-10 11:23:57 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2022-08-11 14:11:48 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-08-13 01:52:56 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-08-13 02:54:08 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-08-13 17:36:33 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-08-14 16:37:05 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-08-16 23:19:00 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-08-18 20:15:37 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2022-08-20 09:29:02 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2022-08-20 21:40:49 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-08-21 15:37:04 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-08-25 08:39:03 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2022-08-26 18:24:30 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-08-27 14:09:44 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2022-08-28 11:04:37 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2022-08-28 20:02:16 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-09-02 07:00:23 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-09-03 13:51:51 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2022-09-04 04:53:47 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-09-07 11:54:06 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-09-09 16:15:02 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-09-10 19:39:58 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-09-10 23:02:05 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-09-11 19:12:51 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-09-12 17:37:10 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-09-13 01:30:40 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2022-09-14 07:41:12 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-09-14 23:50:07 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-09-16 02:50:49 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-09-16 11:28:13 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-09-16 16:49:00 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-09-21 11:01:00 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-09-21 17:50:44 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-09-21 22:08:45 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-09-22 16:25:29 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-09-23 22:47:42 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-09-24 05:29:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2022-09-25 18:05:34 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-09-26 15:52:23 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-09-26 17:16:15 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-09-29 01:29:25 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2022-09-30 00:15:22 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-10-02 18:03:36 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-10-04 08:11:49 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-10-05 22:32:55 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2022-10-08 02:14:59 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-10-08 22:08:28 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2022-10-09 16:11:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2022-10-10 02:03:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-10-10 12:05:44 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-10-10 20:15:01 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-10-13 12:45:16 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-10-16 19:47:36 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2022-10-17 13:15:24 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-10-18 08:57:51 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-10-20 06:31:48 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-10-20 23:58:06 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-10-21 01:13:52 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2022-10-21 01:19:39 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-10-21 12:32:04 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2022-10-23 20:53:35 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-10-24 16:52:47 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-10-26 15:07:17 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-10-27 17:57:50 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-10-28 20:18:41 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-11-01 04:01:15 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2022-11-05 08:35:10 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2022-11-05 19:34:05 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-11-05 20:17:56 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-11-06 01:56:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-11-08 11:41:42 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-11-10 07:30:27 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2022-11-10 17:36:11 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-11-11 12:44:33 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-11-12 03:08:41 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-11-13 02:28:17 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-11-15 05:25:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-11-17 06:14:57 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2022-11-18 10:16:44 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-11-18 11:52:45 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-11-20 16:21:37 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-11-22 01:40:20 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-11-22 15:58:36 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2022-11-23 08:14:19 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-11-23 17:14:41 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2022-11-24 17:44:17 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-11-25 00:51:02 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2022-11-28 16:21:17 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-11-29 01:08:25 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-11-29 03:08:39 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-11-29 22:50:27 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2022-11-30 02:02:00 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-11-30 08:22:06 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2022-12-01 01:03:35 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-12-01 21:20:56 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-12-02 13:46:38 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2022-12-03 05:49:50 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2022-12-04 03:01:50 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-12-04 20:25:38 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-12-04 21:32:25 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-12-05 08:56:20 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-12-05 15:51:00 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-12-06 10:10:39 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2022-12-07 23:10:50 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-12-11 15:34:58 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-12-16 09:25:48 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-12-16 19:26:18 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-12-16 23:54:48 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-12-19 04:15:37 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2022-12-19 13:37:45 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-12-21 04:35:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-12-21 05:54:14 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-12-22 06:47:10 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-12-23 10:26:26 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-12-30 21:17:52 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-12-31 05:49:08 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-12-31 15:38:22 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2022-12-31 22:28:28 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-01-02 16:26:56 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-01-03 09:43:50 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-01-03 23:11:09 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-01-05 23:03:33 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-01-07 07:50:38 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-01-07 11:59:14 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-01-09 08:46:04 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2023-01-11 14:10:14 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-01-13 01:17:30 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-01-13 08:34:37 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-01-14 07:32:54 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-01-15 02:15:54 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2023-01-15 04:32:08 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2023-01-15 11:21:46 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-01-15 12:03:25 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-01-16 15:39:56 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-01-20 14:46:16 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2023-01-20 17:21:12 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-01-21 01:27:31 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-01-21 05:19:06 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-01-21 11:02:27 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2023-01-22 16:32:19 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-01-25 07:38:44 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-01-26 01:11:31 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-01-31 01:11:02 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-01-31 08:36:36 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-02-03 07:52:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-02-03 13:06:49 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-02-04 06:40:14 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-02-05 23:37:45 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-02-06 21:22:49 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2023-02-07 02:32:24 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2023-02-07 20:32:40 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-02-08 18:32:10 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-02-09 04:39:44 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-02-10 21:07:01 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-02-13 22:48:06 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-02-14 01:19:43 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-02-14 03:31:34 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-02-15 23:34:19 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-02-16 04:18:59 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2023-02-17 06:43:09 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2023-02-18 21:41:10 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-02-21 03:52:09 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-02-21 15:58:56 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-02-23 00:42:08 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2023-02-25 06:01:34 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-02-28 07:04:49 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2023-03-01 21:59:16 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-03-02 04:17:42 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-03-02 07:37:03 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-03-02 15:21:48 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-03-04 03:28:42 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-03-06 01:58:39 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2023-03-06 04:21:39 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2023-03-08 00:58:28 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-03-10 19:05:54 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2023-03-10 21:31:38 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2023-03-11 16:52:17 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2023-03-12 09:09:59 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-03-12 14:34:23 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-03-17 07:59:59 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-03-19 09:26:04 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-03-20 00:07:36 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2023-03-23 09:43:44 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-03-23 19:49:52 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2023-03-25 06:09:00 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2023-03-25 17:03:45 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-03-27 11:08:46 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-03-29 13:36:31 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-03-29 18:25:58 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-03-29 18:51:35 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2023-04-01 03:09:44 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2023-04-03 02:43:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-04-03 16:59:02 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-04-03 23:01:02 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-04-04 08:14:26 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-04-04 12:59:38 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-04-05 16:20:02 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2023-04-06 17:40:12 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2023-04-06 18:15:29 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-04-08 05:16:51 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-04-08 22:37:46 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-04-11 09:55:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-04-15 03:07:35 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-04-16 08:23:42 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-04-16 21:35:06 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-04-17 09:37:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2023-04-17 13:34:54 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-04-17 15:53:13 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2023-04-18 03:45:41 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2023-04-18 10:37:47 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-04-19 09:26:49 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-04-20 14:27:29 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-04-22 05:10:43 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-04-23 13:02:03 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-04-24 07:51:27 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-05-01 02:00:49 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-05-01 14:40:34 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2023-05-01 16:33:25 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-05-01 22:46:43 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2023-05-02 02:57:46 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-05-02 18:05:18 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-05-06 00:12:35 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-05-09 04:16:19 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2023-05-12 01:45:14 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-05-12 21:43:13 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-05-17 18:02:03 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-05-17 23:57:23 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-05-18 09:43:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-05-18 23:50:20 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2023-05-20 13:35:25 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-05-22 00:36:06 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-05-22 03:20:59 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-05-23 14:21:08 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-05-24 20:26:50 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-05-25 09:46:14 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-05-26 06:42:07 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-05-27 06:05:44 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-05-27 11:10:02 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-05-29 21:59:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-05-29 22:40:35 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2023-06-03 14:53:10 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-06-05 17:11:59 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-06-06 02:20:04 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2023-06-08 15:16:43 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-06-10 12:21:29 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2023-06-10 21:49:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2023-06-10 22:29:41 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2023-06-11 15:51:23 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2023-06-11 18:40:55 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-06-15 15:57:05 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-06-15 20:08:20 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-06-15 21:44:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-06-18 14:57:15 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-06-20 21:02:19 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-06-21 06:47:27 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-06-22 04:38:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-06-24 00:15:22 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2023-06-24 06:51:52 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-06-25 01:52:08 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-06-26 11:45:17 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2023-06-27 01:52:13 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-06-28 15:55:29 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-06-28 21:41:02 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-06-30 02:20:58 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-06-30 05:25:48 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-07-03 13:00:46 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-07-04 08:11:11 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-07-06 14:43:17 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-07-08 20:29:26 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-07-11 10:08:39 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-07-12 12:45:32 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-07-12 23:56:37 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-07-13 08:17:23 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2023-07-13 15:17:27 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2023-07-14 09:50:05 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2023-07-16 05:10:46 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-07-16 17:22:08 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-07-17 02:27:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-07-21 07:38:51 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-07-21 13:19:09 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-07-21 15:34:07 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-07-22 21:30:49 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2023-07-25 16:35:17 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2023-07-26 20:26:46 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-07-29 15:30:48 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-07-30 07:26:12 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2023-07-30 19:05:39 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-07-31 01:37:21 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-07-31 05:13:57 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-08-02 20:54:54 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2023-08-04 14:13:57 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-08-04 22:57:32 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-08-07 04:51:48 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-08-10 03:46:05 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-08-11 21:15:41 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-08-14 03:02:02 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2023-08-14 19:14:33 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2023-08-15 10:43:16 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-08-15 13:07:34 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2023-08-17 15:00:07 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-08-18 17:29:57 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-08-20 23:26:04 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-08-23 05:10:42 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2023-08-24 23:49:36 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-08-25 13:26:12 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-08-25 20:18:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-08-27 01:43:38 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-08-27 05:44:15 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-08-28 05:39:21 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-08-30 13:07:04 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-08-31 09:47:39 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-09-01 02:27:10 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-09-02 22:08:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-09-04 15:02:43 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2023-09-04 15:41:36 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2023-09-05 05:45:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-09-05 13:18:01 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-09-05 21:17:57 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-09-07 02:31:03 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-09-08 09:26:42 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2023-09-08 10:43:26 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-09-12 15:53:46 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-09-12 20:42:09 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-09-16 21:15:55 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-09-17 15:28:35 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-09-18 17:37:10 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-09-18 19:56:52 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-09-19 02:03:01 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-09-21 13:43:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-09-24 19:46:11 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-09-27 14:13:43 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-09-28 11:27:06 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2023-10-01 10:31:47 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-10-02 16:34:24 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-10-03 03:21:05 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-10-06 02:13:57 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2023-10-06 22:49:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-10-07 18:15:31 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2023-10-09 06:50:05 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2023-10-09 07:38:40 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2023-10-10 15:10:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-10-11 17:02:40 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2023-10-12 06:20:08 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-10-13 18:43:10 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2023-10-14 01:03:03 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-10-14 16:03:53 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2023-10-18 17:23:39 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2023-10-19 08:13:09 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-10-20 15:16:47 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-10-21 19:07:46 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-10-24 21:18:19 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2023-10-25 19:38:40 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2023-10-28 20:01:21 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2023-10-28 22:53:57 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2023-10-30 12:44:42 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-11-01 22:33:45 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2023-11-03 00:49:46 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-11-03 12:30:47 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-11-04 19:27:22 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-11-06 00:31:25 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-11-09 14:17:07 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-11-10 08:50:02 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-11-14 18:14:26 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-11-16 10:19:03 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2023-11-17 01:51:52 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-11-18 17:21:07 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-11-18 19:43:37 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-11-19 07:07:41 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-11-19 14:52:16 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-11-22 08:27:31 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-11-24 08:24:20 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-11-24 22:09:05 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-11-25 16:58:13 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-11-30 02:59:53 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-12-02 02:47:46 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2023-12-02 14:26:50 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-12-03 10:14:52 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-12-10 21:33:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-12-11 01:28:42 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2023-12-15 13:55:06 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-12-15 22:01:40 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-12-16 09:19:29 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-12-18 09:41:02 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-12-19 07:13:32 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-12-20 07:23:05 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-12-20 19:59:07 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-12-21 18:14:58 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-12-23 12:25:09 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2023-12-23 19:51:19 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-12-24 15:36:11 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-12-26 00:20:01 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-12-31 01:13:48 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2023-12-31 01:20:18 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2023-12-31 04:29:02 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-01-01 22:33:58 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-01-01 23:42:11 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-01-02 18:42:00 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-01-04 09:37:31 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-01-05 23:38:24 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2024-01-10 20:59:10 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-01-11 22:58:04 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-01-14 21:34:13 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-01-16 08:22:56 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-01-17 14:44:39 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-01-21 17:02:35 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2024-01-23 14:43:59 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-01-24 04:52:14 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2024-01-24 05:07:50 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-01-24 15:32:42 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2024-01-24 17:49:18 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-01-25 08:20:45 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-01-26 13:34:56 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-01-27 00:04:59 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-01-27 08:30:56 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-01-27 21:20:48 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-01-28 17:45:09 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-01-30 03:19:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-01-31 04:16:55 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2024-02-01 03:11:53 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-02-05 09:49:20 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2024-02-06 10:31:07 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-02-07 06:10:26 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-02-07 07:45:44 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2024-02-09 23:07:01 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-02-10 15:25:13 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-02-12 10:35:53 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2024-02-13 21:41:47 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-02-13 23:34:11 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-02-14 19:25:59 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2024-02-15 21:10:53 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-02-17 03:18:05 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-02-18 15:46:51 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-02-22 09:28:35 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-02-22 14:00:08 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-02-22 15:35:43 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-02-23 23:52:42 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2024-02-25 02:52:57 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-02-26 13:52:17 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-02-26 14:07:02 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2024-02-27 09:39:43 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2024-02-28 03:12:40 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-02-28 06:25:02 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-02-29 06:07:55 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-02-29 10:41:38 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-02-29 12:59:04 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-03-01 07:16:10 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2024-03-02 05:30:31 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-03-04 06:12:22 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2024-03-05 02:47:56 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2024-03-09 22:48:17 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2024-03-10 05:26:57 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-03-10 18:39:11 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-03-12 16:22:56 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-03-13 02:40:34 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-03-14 18:03:21 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-03-15 19:17:23 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-03-15 22:41:54 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-03-16 01:00:41 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-03-17 10:28:15 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-03-17 19:56:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2024-03-21 12:50:05 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2024-03-22 03:09:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2024-03-23 09:59:10 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-03-24 02:00:07 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-03-24 05:01:30 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-03-25 01:58:45 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-03-25 06:55:50 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2024-03-25 18:24:01 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-03-28 10:47:00 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-03-30 00:41:44 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-03-31 00:22:53 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-03-31 15:42:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-04-05 09:37:06 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-04-05 20:56:14 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-04-06 14:15:12 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-04-08 01:15:21 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-04-08 18:23:44 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2024-04-09 01:43:21 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-04-09 14:35:49 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-04-12 11:43:25 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-04-13 02:38:43 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-04-13 02:57:57 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-04-14 19:07:47 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-04-15 12:49:27 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-04-17 08:13:09 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-04-18 15:40:20 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2024-04-21 16:26:47 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-04-22 00:53:14 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-04-24 15:28:59 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2024-04-25 03:04:42 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2024-04-28 21:39:08 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-04-29 22:58:20 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-04-30 16:54:32 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-05-01 05:17:23 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-05-02 16:34:14 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-05-02 17:30:05 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-05-02 18:04:06 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-05-03 14:25:33 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-05-05 01:45:55 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-05-05 02:20:49 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-05-05 21:22:53 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2024-05-07 22:02:21 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-05-08 07:34:01 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-05-09 20:45:57 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-05-10 12:29:19 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-05-11 03:27:24 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2024-05-12 11:26:45 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-05-14 21:51:00 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2024-05-15 15:02:50 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-05-16 05:53:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-05-16 22:13:18 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-05-17 12:19:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-05-19 00:58:29 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-05-19 09:14:25 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-05-20 21:48:29 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-05-23 02:00:15 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-05-23 08:28:23 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-05-23 18:39:15 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2024-05-26 16:13:59 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2024-05-26 18:05:07 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-05-28 13:33:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-05-28 20:06:18 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2024-05-28 21:51:04 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-05-31 19:13:39 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-06-01 00:55:10 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-06-04 03:58:27 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-06-04 05:12:08 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-06-04 10:31:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2024-06-05 19:12:25 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-06-06 06:43:07 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2024-06-08 12:28:24 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-06-10 23:55:09 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2024-06-11 20:54:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-06-13 05:47:08 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2024-06-14 23:19:08 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-06-15 02:08:49 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-06-15 07:38:21 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-06-16 18:05:41 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-06-17 21:28:59 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-06-19 01:30:03 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-06-20 01:17:58 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-06-23 11:03:59 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-06-24 14:46:34 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-06-25 13:14:18 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-06-26 04:38:43 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-06-27 12:13:30 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-06-28 05:28:57 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-06-28 12:07:55 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2024-06-30 08:01:56 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-07-01 12:53:25 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-07-02 21:58:33 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-07-04 10:48:00 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2024-07-04 15:46:46 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-07-08 18:34:59 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2024-07-13 17:21:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-07-15 11:37:24 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-07-19 15:29:06 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-07-21 07:55:26 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-07-22 21:21:05 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2024-07-23 18:27:01 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-07-26 00:01:47 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2024-07-26 14:50:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-07-26 19:43:06 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-07-29 13:25:56 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2024-07-30 02:15:35 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-07-30 16:37:10 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-08-01 02:04:31 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-08-01 14:14:13 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2024-08-02 07:02:16 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-08-10 07:29:10 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2024-08-11 10:46:43 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-08-11 18:04:31 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-08-12 06:59:18 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-08-14 05:10:13 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-08-14 07:55:08 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-08-15 07:50:24 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-08-17 04:16:46 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-08-17 07:27:24 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-08-19 14:02:39 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-08-21 03:03:14 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-08-23 23:44:43 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-08-26 15:19:13 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-08-28 01:38:42 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2024-08-28 23:01:31 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-08-31 02:58:52 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-09-01 16:00:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-09-05 11:37:56 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-09-05 14:49:04 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-09-07 04:54:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-09-08 01:20:44 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-09-10 11:24:51 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-09-11 12:19:04 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2024-09-12 01:03:48 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-09-14 02:21:54 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-09-14 08:23:57 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2024-09-14 22:14:36 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-09-18 01:05:03 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-09-18 12:55:30 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2024-09-20 19:59:35 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2024-09-23 17:12:29 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-09-24 08:49:12 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-09-24 09:53:58 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-09-25 23:10:02 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-09-27 00:09:21 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2024-09-29 13:51:07 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-09-30 05:27:30 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2024-10-03 02:03:36 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2024-10-06 02:57:19 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2024-10-07 11:58:37 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-10-08 05:10:36 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2024-10-09 15:07:20 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-10-11 02:48:48 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-10-13 20:18:36 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-10-16 10:37:42 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2024-10-17 01:35:39 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-10-17 02:26:29 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-10-17 10:05:29 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-10-17 10:25:53 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2024-10-18 19:26:21 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-10-20 03:57:18 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2024-10-22 01:34:01 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-10-22 19:36:07 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-10-22 22:59:06 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2024-10-24 07:35:57 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-10-25 14:35:56 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2024-10-25 22:57:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-10-26 05:04:43 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2024-10-28 21:56:42 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2024-10-29 00:33:45 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-10-29 16:47:12 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-10-31 18:18:40 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-10-31 18:19:05 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2024-11-01 14:05:44 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2024-11-03 03:13:28 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2024-11-03 15:55:30 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2024-11-03 18:42:39 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-11-07 01:16:53 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-11-09 20:50:07 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-11-10 04:38:43 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-11-10 23:16:11 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-11-10 23:38:06 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2024-11-11 10:01:51 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-11-11 22:07:41 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-11-13 05:02:32 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-11-13 21:19:27 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-11-13 21:26:10 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-11-20 18:21:20 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-11-21 11:54:04 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-11-22 04:08:40 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-11-23 06:05:39 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-11-23 18:37:35 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-11-24 06:28:07 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-11-24 07:23:46 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2024-11-24 23:54:47 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-11-26 20:37:15 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-11-27 06:06:13 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-11-27 09:54:14 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-11-29 18:00:54 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-11-29 21:31:35 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-11-29 21:35:52 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2024-11-30 02:42:15 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-11-30 20:48:16 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2024-12-02 06:58:50 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-12-02 13:24:22 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-12-04 07:55:19 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2024-12-06 00:34:58 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2024-12-08 13:27:42 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-12-09 07:31:11 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2024-12-09 09:37:52 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-12-13 03:06:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-12-13 19:39:19 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-12-15 19:53:08 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-12-18 03:55:29 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2024-12-18 12:46:11 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-12-19 17:27:58 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-12-21 01:11:55 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-12-23 02:28:49 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2024-12-23 10:21:08 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2024-12-25 10:43:17 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-12-26 11:27:19 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2024-12-26 11:37:18 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2024-12-26 22:37:43 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-12-27 22:08:10 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-12-27 22:52:25 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-12-28 09:16:32 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-12-29 04:52:38 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2025-01-01 18:37:15 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-01-04 03:26:08 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2025-01-04 05:15:10 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2025-01-04 22:06:33 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2025-01-05 04:05:38 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2025-01-05 17:42:05 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2025-01-06 12:42:47 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2025-01-06 17:58:27 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2025-01-07 03:26:27 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2025-01-07 11:25:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-01-08 11:39:13 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2025-01-08 13:06:51 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2025-01-08 14:07:58 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2025-01-11 15:10:15 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-01-13 02:37:05 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-01-14 04:11:24 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2025-01-14 10:35:02 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-01-16 01:33:15 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2025-01-17 12:00:35 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2025-01-18 02:22:27 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2025-01-18 05:56:35 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-01-18 08:50:46 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2025-01-20 13:03:48 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2025-01-20 16:32:08 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2025-01-21 14:47:34 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-01-21 16:09:49 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2025-01-22 00:21:09 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-01-22 03:34:08 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2025-01-22 07:32:03 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2025-01-22 16:17:29 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-01-25 02:56:51 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2025-01-25 14:04:56 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2025-01-25 22:01:20 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-01-26 13:09:28 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-01-28 21:05:28 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2025-01-29 12:08:02 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2025-01-29 16:19:57 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2025-01-30 22:52:17 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2025-01-31 13:59:36 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2025-01-31 17:23:11 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2025-02-01 20:40:28 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-02-02 06:45:34 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2025-02-02 21:30:51 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2025-02-06 14:33:57 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2025-02-13 07:37:09 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2025-02-15 01:57:26 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2025-02-15 14:23:47 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2025-02-18 10:09:13 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-02-22 06:01:08 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2025-02-24 19:37:52 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2025-02-27 02:20:49 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2025-03-02 13:54:15 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2025-03-05 14:31:28 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2025-03-07 23:02:05 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2025-03-08 00:26:42 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2025-03-14 02:08:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2025-03-18 09:19:14 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-03-20 22:58:11 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2025-03-21 07:44:17 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-03-22 01:08:36 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2025-03-22 12:52:45 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2025-03-22 17:39:16 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-03-28 20:55:44 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2025-03-29 18:23:24 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2025-04-01 13:21:37 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2025-04-02 16:24:58 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2025-04-05 02:08:10 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2025-04-05 17:11:13 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2025-04-07 06:18:12 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2025-04-07 13:27:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2025-04-08 15:41:48 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2025-04-09 19:31:43 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2025-04-11 03:28:38 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2025-04-11 14:50:48 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2025-04-11 15:10:35 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2025-04-12 01:13:45 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2025-04-14 06:19:41 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2025-04-15 03:58:55 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2025-04-18 19:55:15 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2025-04-20 05:09:53 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2025-04-20 20:28:10 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2025-04-20 22:36:43 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2025-04-21 04:03:26 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2025-04-22 03:39:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2025-04-22 12:42:15 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2025-04-22 13:54:18 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-04-22 15:57:20 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2025-04-22 19:59:32 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2025-04-23 09:55:08 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2025-04-23 19:31:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2025-04-25 11:50:57 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-04-26 12:36:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2025-04-27 15:21:11 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2025-04-28 07:59:02 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-04-29 22:26:36 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2025-04-30 06:14:10 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2025-04-30 07:51:19 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2025-05-03 02:13:06 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2025-05-03 09:15:39 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2025-05-03 10:12:55 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2025-05-03 12:45:47 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2025-05-04 02:35:20 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-05-05 20:45:33 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2025-05-06 18:39:20 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2025-05-08 11:40:49 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2025-05-13 05:55:24 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2025-05-14 15:50:12 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2025-05-15 20:35:09 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2025-05-16 10:29:29 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2025-05-20 00:43:56 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2025-05-20 00:59:52 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-05-22 01:32:52 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2025-05-23 15:24:00 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2025-05-24 10:30:00 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2025-05-24 15:00:32 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2025-05-25 16:54:25 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2025-05-28 10:38:06 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2025-05-29 14:51:28 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2025-05-31 20:36:17 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2025-06-01 12:37:41 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2025-06-03 00:49:29 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2025-06-03 02:15:20 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-06-03 06:44:32 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2025-06-03 07:11:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-06-07 07:40:03 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2025-06-08 17:46:29 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2025-06-08 20:36:22 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2025-06-09 07:59:07 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2025-06-12 16:52:13 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-06-16 17:02:13 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-06-19 21:54:01 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2025-06-20 01:47:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2025-06-21 10:20:13 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2025-06-21 15:24:33 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2025-06-22 12:44:17 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-06-27 09:14:28 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2025-06-29 09:20:23 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2025-06-29 19:02:01 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2025-06-30 02:13:48 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2025-06-30 07:51:12 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2025-07-02 15:45:51 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2025-07-03 16:45:53 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2025-07-05 06:09:52 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2025-07-05 06:25:36 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2025-07-07 06:09:59 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2025-07-08 05:27:33 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2025-07-13 06:08:47 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2025-07-13 13:42:06 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2025-07-14 05:29:46 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-07-14 08:12:16 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2025-07-16 10:26:53 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2025-07-16 14:47:48 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-07-17 00:05:24 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2025-07-17 08:59:43 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2025-07-17 17:56:18 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2025-07-19 00:07:33 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-07-21 15:59:57 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2025-07-23 01:30:53 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2025-07-25 13:04:17 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2025-07-26 03:21:59 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2025-07-26 07:59:47 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2025-07-27 04:57:29 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2025-07-28 02:44:08 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2025-07-29 19:01:02 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2025-08-01 07:47:46 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2025-08-02 15:33:29 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-08-02 21:45:05 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2025-08-04 06:20:05 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2025-08-05 04:59:33 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2025-08-06 12:46:10 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2025-08-08 05:18:14 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2025-08-08 23:13:47 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2025-08-09 04:25:54 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2025-08-12 22:01:24 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2025-08-13 15:32:29 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-08-13 19:28:09 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2025-08-15 00:09:02 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2025-08-16 07:49:28 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2025-08-17 20:42:09 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-08-19 03:47:29 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2025-08-19 16:18:18 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2025-08-24 11:46:19 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2025-08-25 12:38:27 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-08-25 14:33:21 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2025-08-26 21:02:18 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2025-08-29 00:06:09 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2025-08-31 20:11:48 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2025-08-31 20:32:47 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2025-09-01 21:30:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2025-09-08 15:48:31 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2025-09-09 09:29:26 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2025-09-12 13:18:07 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-09-13 01:46:50 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2025-09-13 06:20:44 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2025-09-13 18:16:26 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-09-14 06:19:38 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2025-09-16 05:11:59 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2025-09-17 21:11:45 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2025-09-18 16:19:34 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2025-09-20 15:52:14 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2025-09-22 02:09:32 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2025-09-23 12:06:10 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2025-09-24 23:34:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2025-09-27 01:06:08 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2025-09-27 09:41:08 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2025-09-28 12:04:23 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-09-28 20:26:03 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2025-09-29 09:51:58 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2025-09-29 20:44:43 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2025-09-30 07:01:10 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2025-10-02 08:38:50 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2025-10-04 02:37:32 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-10-06 06:15:28 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2025-10-06 06:21:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2025-10-06 12:56:00 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2025-10-07 20:30:02 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2025-10-09 01:38:19 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2025-10-09 18:17:53 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-10-10 09:38:26 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2025-10-10 21:13:10 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2025-10-13 04:19:51 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2025-10-13 07:22:46 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2025-10-14 03:08:28 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气