## 故障维修记录
故障时间 | 仪表故障代码 | 故障描述/名称 | 故障类型 | 严重程度 | 优先级 | 维修操作 | 耗时 | 工具
2020-10-14 12:32:03 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-10-15 09:10:28 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2020-10-17 00:17:52 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2020-10-17 19:20:36 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-10-18 08:23:25 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-10-22 19:07:43 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2020-10-22 19:53:20 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2020-10-25 22:39:21 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2020-10-26 14:54:13 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-10-27 19:21:17 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2020-10-27 23:46:50 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2020-10-30 11:48:03 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-10-31 00:06:47 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2020-10-31 03:03:54 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2020-11-02 01:29:57 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2020-11-02 13:21:01 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-11-03 09:02:37 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2020-11-04 22:25:31 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2020-11-05 03:18:35 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2020-11-06 20:08:27 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2020-11-08 03:28:53 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2020-11-10 21:51:16 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2020-11-11 00:22:17 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2020-11-14 09:07:09 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2020-11-15 10:59:03 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2020-11-22 20:09:27 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2020-11-23 01:37:37 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2020-11-23 14:24:09 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2020-11-24 06:03:39 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2020-11-26 03:03:58 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2020-11-26 09:33:57 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2020-11-27 13:28:26 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2020-12-01 17:09:02 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2020-12-03 07:31:48 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-12-04 13:11:06 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2020-12-05 12:25:00 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2020-12-08 23:43:14 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2020-12-09 19:54:46 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2020-12-10 20:26:00 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2020-12-17 16:57:59 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2020-12-18 05:47:52 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2020-12-21 08:14:38 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2020-12-21 16:02:29 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-12-26 08:38:46 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2020-12-28 17:58:47 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2020-12-30 02:11:31 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2020-12-31 05:43:09 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2021-01-04 09:35:48 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-01-05 19:49:32 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2021-01-05 22:45:50 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-01-06 09:39:55 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-01-06 19:24:25 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2021-01-10 11:21:02 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-01-11 01:33:20 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2021-01-12 03:48:28 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-01-12 04:06:55 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2021-01-14 08:27:10 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-01-14 22:28:32 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2021-01-15 14:25:47 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-01-15 19:09:30 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2021-01-16 08:26:28 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2021-01-17 06:29:07 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2021-01-20 12:36:45 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2021-01-21 01:26:27 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-01-21 13:39:10 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-01-25 13:48:50 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2021-01-28 16:30:11 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2021-01-29 04:23:44 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2021-01-29 13:50:46 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2021-01-29 16:39:22 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-01-30 15:52:05 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-01-31 02:02:29 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-02-01 03:41:53 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2021-02-02 13:16:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-02-02 17:37:02 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2021-02-03 23:30:43 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2021-02-04 01:10:05 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-02-04 19:30:07 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-02-05 15:27:31 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-02-06 00:13:43 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-02-07 01:39:22 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-02-08 03:24:29 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2021-02-08 07:41:38 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2021-02-09 12:20:37 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-02-09 21:02:53 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2021-02-10 22:23:58 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-02-12 16:08:28 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-02-14 01:43:05 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-02-15 08:14:50 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-02-17 20:08:56 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2021-02-19 03:38:36 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-02-19 05:34:35 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-02-21 07:39:17 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2021-02-23 02:32:34 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2021-02-27 04:21:41 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2021-03-01 00:57:24 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-03-02 05:59:47 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2021-03-02 17:36:32 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-03-05 13:28:43 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-03-08 03:20:01 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-03-08 17:39:32 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-03-09 04:01:47 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2021-03-15 23:55:27 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-03-16 17:35:01 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-03-16 18:32:36 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-03-16 23:15:15 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-03-19 03:47:39 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-03-19 06:20:28 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-03-20 23:04:27 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-03-22 01:58:50 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2021-03-25 19:34:22 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-03-28 18:09:36 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2021-03-29 08:08:24 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-04-05 04:15:17 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-04-06 03:41:28 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-04-06 06:04:14 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2021-04-06 21:10:40 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-04-07 08:21:35 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-04-09 20:31:13 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2021-04-09 23:52:22 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2021-04-10 06:15:05 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-04-13 07:38:20 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2021-04-13 11:17:13 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-04-13 20:42:23 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2021-04-14 13:16:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-04-16 22:39:30 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2021-04-19 17:01:11 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-04-20 23:00:43 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-04-22 00:59:56 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2021-04-26 00:47:11 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2021-04-26 21:47:07 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-04-26 23:12:24 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-04-28 05:24:47 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-04-30 04:11:35 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2021-05-01 15:34:26 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-05-01 19:41:26 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-05-04 07:12:14 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-05-08 01:31:02 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-05-09 15:05:37 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2021-05-12 07:16:19 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2021-05-14 18:39:10 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-05-17 02:18:54 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2021-05-18 18:50:26 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-05-22 14:16:16 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-05-28 00:11:21 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-05-28 15:50:17 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-05-29 18:38:38 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-05-30 18:32:40 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2021-05-31 04:37:06 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2021-06-01 21:52:11 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2021-06-02 17:43:45 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-06-03 02:07:38 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2021-06-04 01:17:04 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2021-06-05 01:08:49 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-06-06 23:00:52 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-06-08 00:15:35 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2021-06-13 09:56:54 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2021-06-14 12:21:52 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2021-06-14 12:43:56 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-06-15 02:31:13 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2021-06-18 00:41:38 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-06-18 18:33:05 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-06-19 17:00:47 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2021-06-21 08:44:14 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2021-06-23 13:22:51 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-06-23 17:57:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2021-06-24 22:27:07 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2021-06-25 18:53:21 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2021-06-27 03:06:10 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-06-27 22:10:47 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2021-06-29 19:23:39 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2021-06-30 20:59:49 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2021-07-01 00:29:34 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-07-01 05:27:18 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2021-07-05 01:39:33 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-07-08 01:55:20 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2021-07-09 15:43:30 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2021-07-12 13:51:00 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-07-16 05:01:42 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-07-16 20:01:23 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-07-22 21:38:14 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-07-22 22:02:01 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-07-23 06:12:21 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-07-24 19:45:17 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-07-25 19:51:36 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2021-07-25 20:30:10 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-07-27 12:44:04 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-07-30 12:28:17 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-07-31 02:50:54 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-07-31 16:59:50 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2021-07-31 23:52:10 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-08-01 11:01:54 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-08-01 17:46:46 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-08-03 06:16:33 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2021-08-06 22:34:57 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-08-08 01:16:23 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2021-08-08 13:51:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-08-11 14:31:55 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2021-08-11 21:38:00 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-08-12 14:12:36 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-08-14 23:10:52 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2021-08-16 08:25:28 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-08-16 22:23:11 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-08-17 02:10:04 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-08-22 16:54:00 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2021-08-25 09:17:13 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-08-27 13:21:08 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2021-08-30 07:05:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-08-30 21:48:11 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-08-31 12:56:09 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2021-09-08 03:07:03 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2021-09-08 11:57:47 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-09-08 16:51:41 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-09-09 21:03:48 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-09-09 21:56:27 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2021-09-13 02:33:29 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-09-16 05:38:38 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-09-18 12:05:46 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-09-19 03:03:32 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-09-20 14:41:13 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2021-09-22 02:54:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-09-24 06:49:44 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-09-24 20:18:46 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-09-26 11:46:23 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2021-10-02 16:44:03 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2021-10-03 02:00:36 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2021-10-05 09:00:06 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2021-10-05 18:43:40 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-10-07 20:57:00 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2021-10-08 04:25:59 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-10-09 07:35:15 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2021-10-10 06:38:26 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-10-11 23:20:03 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-10-12 08:01:06 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-10-16 14:00:00 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-10-16 23:32:13 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-10-20 16:14:36 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-10-26 03:33:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-10-26 03:37:42 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2021-10-26 10:22:11 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-10-29 07:07:05 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-10-29 13:32:05 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-10-30 04:41:31 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-10-30 17:16:17 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2021-10-30 21:05:30 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-11-01 09:53:01 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2021-11-05 19:44:44 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-11-06 00:35:01 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2021-11-07 06:32:19 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2021-11-07 14:56:42 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2021-11-07 15:05:03 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-11-08 00:07:19 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2021-11-13 06:28:43 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-11-15 20:30:15 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2021-11-18 14:01:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-11-21 12:24:37 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-11-23 04:33:15 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-11-24 11:10:38 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-11-24 11:11:00 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-11-26 14:48:39 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-11-26 17:20:14 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2021-11-26 22:48:40 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2021-11-27 14:46:28 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2021-11-28 01:54:27 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-11-28 13:53:34 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-11-29 21:07:34 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2021-12-01 15:48:44 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-12-01 21:16:01 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-12-05 16:30:27 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2021-12-06 17:53:37 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-12-07 03:09:01 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2021-12-10 08:43:23 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-12-13 10:21:30 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2021-12-13 11:00:40 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-12-15 03:32:04 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-12-17 00:14:49 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-12-18 22:50:20 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-12-19 12:42:33 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-12-20 09:02:41 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-12-21 14:00:38 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-12-24 07:33:52 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2021-12-24 08:28:09 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-12-24 19:31:59 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-12-26 19:58:31 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2021-12-27 15:13:31 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-12-28 09:17:06 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2021-12-29 07:05:28 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-12-31 13:38:25 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2022-01-01 10:59:45 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-01-02 16:36:39 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-01-06 09:08:52 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-01-07 08:10:59 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-01-07 20:49:35 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-01-11 04:21:44 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-01-11 08:52:14 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2022-01-13 13:30:40 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2022-01-13 15:36:36 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-01-17 01:36:37 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-01-17 22:23:33 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-01-18 08:37:43 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-01-18 18:01:20 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2022-01-20 11:00:34 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2022-01-24 09:23:14 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2022-01-29 15:53:18 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-01-30 09:36:23 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-02-01 06:44:29 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-02-01 10:46:48 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-02-01 20:35:49 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-02-03 01:50:53 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-02-03 06:42:31 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-02-03 11:38:38 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-02-03 18:32:52 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-02-04 03:12:39 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2022-02-06 05:29:48 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-02-06 05:52:45 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-02-06 10:28:25 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-02-07 17:42:40 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2022-02-12 00:02:53 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2022-02-12 15:04:07 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-02-13 05:38:27 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-02-14 04:44:38 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-02-14 18:28:36 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-02-15 02:38:06 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-02-19 03:42:43 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-02-19 09:01:00 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-02-20 01:07:16 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-02-22 09:41:16 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2022-02-23 21:57:32 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-02-25 09:21:02 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-02-26 22:13:55 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2022-02-28 17:50:32 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2022-03-01 01:36:40 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-03-02 01:10:41 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2022-03-02 11:01:21 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2022-03-04 19:28:37 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2022-03-06 03:22:04 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-03-07 14:39:30 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2022-03-07 21:36:50 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-03-09 14:23:23 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-03-10 18:52:27 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2022-03-11 15:57:32 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2022-03-13 07:35:46 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-03-14 06:34:31 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-03-16 15:54:12 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2022-03-21 01:06:37 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-03-23 05:05:42 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-03-23 06:07:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-03-25 15:52:08 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-03-26 06:17:03 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-03-27 01:16:54 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2022-03-27 17:35:51 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2022-03-28 01:26:52 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2022-03-28 10:42:14 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2022-03-30 00:21:03 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-03-30 04:44:58 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-04-01 20:04:56 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-04-03 07:42:43 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-04-03 07:52:45 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2022-04-03 09:49:47 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-04-03 16:03:22 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-04-04 02:31:54 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-04-04 17:50:46 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2022-04-05 02:56:01 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-04-07 07:28:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2022-04-08 08:20:24 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2022-04-08 19:58:39 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-04-10 23:08:40 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-04-11 03:26:15 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2022-04-12 04:53:42 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-04-13 05:30:17 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2022-04-13 20:46:14 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2022-04-15 16:06:03 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2022-04-16 00:33:09 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-04-20 23:29:14 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-04-21 09:39:27 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-04-22 17:41:22 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2022-04-22 18:54:31 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-04-23 09:53:02 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-04-23 21:22:14 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-04-24 00:36:57 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2022-04-24 04:12:46 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-04-26 01:12:12 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-04-26 06:22:35 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-04-27 07:12:18 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-05-01 05:37:45 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2022-05-02 14:26:40 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-05-02 20:03:56 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-05-06 09:38:53 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-05-07 05:49:40 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-05-07 07:45:25 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-05-09 04:37:57 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-05-10 00:48:02 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-05-10 16:49:26 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-05-13 06:34:26 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-05-14 16:19:15 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-05-16 17:18:34 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-05-21 23:39:39 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2022-05-26 04:04:53 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2022-05-26 17:46:50 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-05-26 20:13:48 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-05-28 12:53:39 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-05-28 12:58:12 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-05-28 16:54:11 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2022-05-30 00:45:16 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-05-31 18:58:42 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-06-01 09:57:16 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-06-03 03:17:51 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2022-06-03 03:29:58 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-06-05 18:04:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-06-05 23:29:37 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2022-06-07 04:21:02 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-06-07 09:47:44 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-06-07 18:40:43 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-06-08 19:05:35 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-06-10 06:14:05 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-06-11 18:42:22 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-06-12 09:58:18 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2022-06-15 23:13:24 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-06-17 02:18:05 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2022-06-17 23:43:23 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-06-18 23:43:19 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-06-19 22:34:35 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-06-21 22:12:51 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-06-22 19:39:23 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-06-26 09:53:13 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-06-27 10:28:34 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-06-27 16:48:59 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-06-28 07:39:45 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2022-07-03 21:30:47 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-07-04 14:18:16 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-07-05 22:28:47 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-07-06 02:59:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2022-07-06 07:58:50 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2022-07-09 17:16:19 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-07-10 10:19:31 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-07-11 08:13:45 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2022-07-12 05:26:58 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-07-12 22:24:04 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-07-13 01:37:31 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2022-07-14 04:35:04 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-07-15 07:58:23 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2022-07-17 01:16:30 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-07-21 21:49:59 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2022-07-23 04:50:11 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2022-07-25 16:31:20 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-07-26 02:39:00 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-07-26 12:31:18 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-07-29 19:11:36 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-07-30 13:34:06 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-07-31 03:47:55 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-08-02 19:42:50 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-08-04 14:55:15 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-08-04 23:47:17 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-08-05 07:24:42 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-08-06 14:43:14 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-08-07 09:03:23 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2022-08-08 19:26:55 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-08-12 15:40:15 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2022-08-14 08:36:05 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-08-15 06:45:00 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-08-15 10:44:40 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-08-18 10:25:12 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-08-19 04:00:24 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-08-20 01:04:59 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-08-21 18:16:37 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2022-08-22 04:08:45 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-08-23 06:22:24 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-08-24 19:24:21 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2022-08-26 20:56:21 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2022-08-26 22:08:04 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-08-30 08:49:07 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-08-31 20:19:01 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-09-01 06:15:12 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-09-04 15:43:50 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-09-07 02:13:51 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-09-09 16:51:24 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-09-10 01:08:10 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-09-10 11:36:36 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-09-13 10:52:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-09-21 00:54:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2022-09-22 00:27:31 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-09-22 03:14:00 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-09-23 17:08:08 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-09-25 14:30:38 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2022-09-25 17:42:18 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2022-09-26 17:17:38 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-09-28 16:53:18 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-09-29 09:06:58 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-09-29 14:45:30 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-09-30 07:50:29 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-10-01 06:26:44 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2022-10-02 16:39:33 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-10-04 02:32:03 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-10-07 07:59:38 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-10-11 00:17:30 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2022-10-11 15:06:27 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-10-12 22:32:15 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-10-20 11:20:18 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-10-20 14:52:59 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2022-10-21 10:08:13 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2022-10-22 02:04:16 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2022-10-24 16:36:42 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-10-24 22:23:24 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2022-10-25 08:39:57 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-10-25 09:03:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-10-27 23:40:09 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-11-01 11:24:12 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-11-02 04:11:20 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-11-04 03:00:03 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-11-06 14:15:11 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-11-06 19:32:45 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2022-11-09 10:31:59 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-11-14 18:03:07 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-11-15 04:57:16 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-11-15 05:39:33 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2022-11-16 01:23:51 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2022-11-16 05:53:17 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2022-11-18 15:39:04 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-11-19 02:34:50 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-11-20 21:57:27 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-11-21 16:07:38 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-11-21 22:13:19 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-11-22 11:01:17 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-11-25 03:57:34 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-11-25 16:22:02 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2022-11-27 01:59:16 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-11-27 14:49:07 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2022-12-06 19:12:07 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-12-07 01:46:47 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2022-12-07 10:09:10 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2022-12-11 05:39:39 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-12-13 17:41:14 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-12-14 18:04:57 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-12-15 10:37:50 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2022-12-16 01:41:47 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-12-17 12:36:10 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-12-18 06:46:39 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2022-12-20 19:31:11 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-12-23 01:53:07 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-12-23 06:17:26 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-12-23 15:11:16 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2022-12-24 11:38:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-12-24 17:33:14 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2022-12-25 00:13:30 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-12-25 08:10:26 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-12-25 11:12:07 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-12-30 19:10:14 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2023-01-03 05:14:18 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-01-05 12:02:58 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-01-05 23:53:46 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-01-07 12:53:26 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-01-07 13:15:23 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2023-01-07 18:07:03 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2023-01-08 08:44:25 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-01-08 23:06:31 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-01-10 11:41:38 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2023-01-11 04:20:51 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2023-01-13 18:23:09 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2023-01-13 18:38:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-01-15 00:10:57 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-01-16 06:45:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-01-17 18:31:15 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2023-01-17 19:48:04 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-01-20 06:29:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-01-21 20:32:43 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-01-22 19:17:39 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-01-23 01:32:39 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-01-24 03:23:55 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-01-25 17:24:47 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-01-28 11:27:56 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-01-30 13:49:08 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-02-03 01:16:04 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2023-02-03 10:58:17 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-02-03 23:12:59 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-02-09 19:05:13 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-02-11 10:04:44 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-02-11 17:32:50 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-02-12 07:43:27 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-02-12 16:08:14 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2023-02-13 19:18:48 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-02-14 00:41:53 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-02-14 09:46:23 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2023-02-15 00:51:27 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-02-16 22:47:51 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-02-19 08:02:48 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-02-19 11:47:42 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2023-02-19 13:03:09 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-02-20 23:32:58 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2023-02-21 08:10:47 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-02-22 01:15:03 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-02-22 08:34:51 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-02-22 18:25:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-02-23 17:35:10 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-02-26 20:05:31 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-02-27 01:30:58 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2023-02-27 18:18:31 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-03-10 03:12:10 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-03-12 09:50:56 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-03-12 17:46:20 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2023-03-13 19:45:06 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-03-15 03:06:48 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-03-15 18:46:44 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-03-18 09:51:32 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-03-18 19:29:46 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2023-03-19 21:41:39 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-03-20 14:12:37 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-03-21 02:22:11 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-03-21 13:23:07 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-03-21 15:54:55 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-03-22 07:18:43 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-03-22 18:47:20 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-03-23 05:44:01 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-03-24 13:11:49 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-03-24 14:43:19 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-03-26 06:29:47 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-03-31 02:22:10 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2023-04-04 22:54:56 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2023-04-05 22:14:45 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-04-06 10:02:12 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-04-09 20:46:06 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2023-04-13 05:51:56 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2023-04-14 03:39:45 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2023-04-15 17:49:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-04-19 14:02:09 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2023-04-20 21:24:59 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2023-04-21 11:30:31 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2023-04-21 19:56:18 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-04-23 23:19:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-04-24 01:14:16 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-04-24 04:08:59 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-04-24 18:01:13 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2023-04-25 03:13:23 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-04-26 07:41:13 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-04-27 10:52:39 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2023-05-03 21:47:22 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-05-05 07:45:06 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-05-05 09:14:27 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-05-05 12:07:40 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-05-05 21:09:12 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2023-05-07 02:40:29 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-05-14 18:13:55 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-05-14 22:34:47 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-05-16 17:32:46 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-05-17 02:23:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-05-18 15:15:29 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2023-05-21 05:49:08 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-05-23 16:14:47 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-05-27 07:33:11 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-05-30 12:34:02 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-05-30 14:51:09 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-05-30 17:17:55 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2023-05-31 22:18:29 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-06-01 18:48:20 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2023-06-03 18:08:45 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-06-04 03:43:07 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2023-06-04 12:45:01 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2023-06-05 18:53:14 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-06-06 10:50:15 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-06-09 21:43:26 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2023-06-11 05:14:00 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-06-12 04:47:20 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2023-06-13 21:27:04 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2023-06-15 12:22:11 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2023-06-16 16:56:21 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-06-20 07:26:50 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2023-06-21 09:44:56 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-06-22 09:05:35 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-06-22 13:38:51 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-06-24 11:25:36 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2023-06-24 12:44:29 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2023-06-25 11:22:22 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2023-06-25 13:44:32 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-06-25 14:14:21 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-06-26 03:47:41 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2023-06-26 10:29:21 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-06-26 13:55:16 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-06-27 13:33:03 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2023-06-29 08:47:58 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2023-06-30 01:26:27 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2023-06-30 13:39:13 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-07-01 02:15:55 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2023-07-02 11:41:12 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-07-04 22:40:53 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-07-08 06:48:40 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2023-07-09 15:38:58 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-07-10 05:36:07 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2023-07-10 14:31:12 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2023-07-12 04:38:46 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-07-13 01:40:17 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2023-07-13 06:35:51 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-07-13 07:11:27 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-07-13 10:18:22 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2023-07-14 00:13:17 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2023-07-16 11:18:26 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-07-18 00:02:06 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2023-07-18 03:26:27 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2023-07-19 23:42:49 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2023-07-20 00:00:24 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2023-07-22 04:30:33 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2023-07-26 04:37:47 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-07-26 05:05:48 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-07-29 05:55:28 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-07-29 08:02:22 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-07-29 09:03:22 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-07-30 05:02:56 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-07-31 18:42:35 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-08-01 08:20:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-08-02 03:26:50 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2023-08-05 13:00:36 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2023-08-06 01:27:14 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2023-08-06 09:38:41 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-08-09 09:11:19 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-08-12 11:02:56 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-08-13 07:42:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-08-14 07:30:08 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2023-08-15 08:01:09 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-08-15 11:43:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2023-08-15 12:27:05 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-08-15 23:08:22 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-08-17 15:23:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-08-18 17:07:59 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-08-18 19:00:29 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-08-20 01:28:43 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-08-22 03:37:47 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-08-23 17:50:42 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-08-23 19:29:35 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-08-25 19:21:35 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2023-08-26 16:16:20 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2023-08-27 11:33:07 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-08-27 17:39:21 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2023-08-28 17:08:50 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2023-08-30 20:51:07 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-09-01 00:38:45 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-09-01 02:48:24 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-09-02 00:05:17 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-09-02 19:43:55 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-09-03 05:00:00 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-09-04 01:47:19 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-09-06 05:17:55 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-09-06 18:55:26 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2023-09-07 13:14:52 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2023-09-07 20:18:34 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-09-08 20:29:15 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2023-09-09 08:50:30 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-09-10 02:59:03 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-09-12 15:40:48 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-09-14 06:04:52 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2023-09-16 10:48:03 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-09-16 16:39:06 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-09-20 12:26:39 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-09-23 13:41:54 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2023-09-24 22:12:43 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2023-09-25 01:55:11 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-09-26 07:25:30 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2023-09-26 15:14:54 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-09-27 02:26:31 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-09-27 16:11:44 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2023-09-27 19:12:19 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2023-09-29 05:50:03 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-09-30 01:33:15 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-09-30 10:57:23 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-09-30 12:51:39 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-09-30 21:31:50 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-10-02 02:28:54 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-10-03 12:59:01 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-10-07 19:20:54 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-10-10 09:47:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-10-11 06:28:25 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2023-10-11 15:52:35 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-10-12 02:30:52 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-10-17 00:20:56 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2023-10-17 12:34:54 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2023-10-22 07:49:49 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-10-22 09:26:42 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-10-22 15:05:59 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2023-10-23 14:41:08 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-10-24 05:44:53 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-10-24 08:45:47 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-10-27 21:49:47 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2023-10-28 12:49:12 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-10-30 09:00:35 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-10-31 03:46:47 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-10-31 06:23:41 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-10-31 14:41:11 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-11-03 14:50:44 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-11-05 15:00:16 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-11-06 06:55:59 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-11-07 10:11:29 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-11-08 14:17:20 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2023-11-10 11:41:49 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-11-10 19:01:47 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-11-11 13:45:28 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2023-11-12 12:43:18 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-11-12 17:56:22 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-11-12 23:53:03 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2023-11-14 04:54:41 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-11-15 05:38:42 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2023-11-16 01:32:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-11-17 10:11:41 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-11-18 20:06:07 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-11-21 16:14:18 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-11-23 13:57:52 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-11-23 17:00:59 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2023-11-25 19:05:32 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-11-27 01:56:48 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-11-27 09:25:42 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-11-29 20:05:21 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-11-30 03:23:29 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-12-02 03:58:48 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2023-12-02 06:47:50 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2023-12-02 06:52:35 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-12-02 18:59:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-12-03 02:30:03 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-12-03 13:50:20 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-12-05 07:55:09 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2023-12-06 06:53:02 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2023-12-06 17:35:25 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-12-08 08:50:04 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-12-08 09:11:55 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2023-12-09 21:31:09 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-12-13 19:00:51 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-12-13 21:25:46 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-12-15 18:14:00 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2023-12-15 19:26:55 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-12-16 13:23:17 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2023-12-16 20:55:05 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-12-17 11:23:24 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2023-12-17 11:50:40 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-12-17 16:16:03 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-12-22 02:53:51 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-12-22 19:15:13 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-12-24 23:37:31 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-12-26 04:10:09 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2023-12-26 08:23:12 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2023-12-28 22:37:43 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-12-31 04:22:10 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-12-31 11:47:29 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-12-31 20:44:05 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2024-01-03 08:13:12 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2024-01-03 18:05:07 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-01-03 22:39:20 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-01-04 23:58:27 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-01-07 17:25:33 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-01-09 02:51:02 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-01-09 07:18:43 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2024-01-09 17:39:44 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-01-09 19:02:14 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-01-10 14:59:20 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2024-01-12 09:56:01 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2024-01-13 07:46:31 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-01-13 12:01:28 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2024-01-13 17:40:09 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-01-14 14:30:53 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2024-01-15 00:30:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-01-16 05:03:11 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2024-01-16 23:32:27 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-01-18 00:51:24 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-01-18 03:40:41 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-01-18 07:37:02 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-01-18 09:45:43 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-01-21 04:13:19 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-01-21 12:12:05 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-01-21 12:30:24 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-01-21 15:54:39 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2024-01-25 23:04:27 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-01-27 08:45:16 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-01-30 21:53:49 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2024-01-31 16:04:16 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-01-31 21:45:42 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2024-02-01 09:16:33 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-02-03 00:23:56 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-02-03 04:22:08 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-02-03 12:57:02 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2024-02-08 14:16:53 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-02-08 16:27:52 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2024-02-08 23:01:35 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-02-10 01:10:45 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-02-10 03:24:21 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-02-12 04:15:23 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-02-12 07:19:20 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-02-15 09:59:30 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2024-02-15 10:48:58 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2024-02-15 12:34:54 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2024-02-15 17:23:05 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-02-17 11:57:31 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-02-18 22:39:48 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-02-19 16:47:12 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-02-19 21:43:06 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-02-20 08:40:11 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-02-21 08:20:56 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-02-23 17:18:21 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-02-23 17:25:19 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-02-24 16:42:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-02-28 05:49:40 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2024-02-29 00:32:50 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2024-03-02 01:42:49 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2024-03-05 02:06:06 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2024-03-05 13:21:42 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-03-06 19:12:26 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2024-03-07 14:09:20 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2024-03-07 19:45:40 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-03-08 09:41:47 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2024-03-08 14:46:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-03-08 23:54:59 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-03-09 16:09:59 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-03-10 04:50:38 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-03-10 15:31:21 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-03-12 16:01:45 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-03-13 18:50:48 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-03-15 02:10:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-03-19 00:22:20 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-03-19 00:49:33 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2024-03-19 12:32:49 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2024-03-19 13:45:49 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-03-20 22:03:59 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2024-03-21 21:21:19 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-03-21 23:38:36 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-03-24 01:37:51 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-03-24 07:14:12 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-03-25 16:54:08 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-03-26 00:48:38 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-03-26 06:36:43 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-03-28 00:31:08 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-03-28 11:49:57 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2024-03-31 02:26:03 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-04-02 02:05:49 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-04-02 11:36:11 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2024-04-05 14:21:10 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-04-06 15:52:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-04-08 01:49:29 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-04-09 08:06:41 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-04-09 20:11:01 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2024-04-12 06:24:15 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-04-12 08:24:09 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2024-04-12 16:32:08 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-04-12 17:49:25 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-04-15 05:41:24 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-04-16 07:29:36 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-04-16 21:19:54 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-04-17 09:44:49 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2024-04-17 11:47:36 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-04-18 20:20:04 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-04-25 12:39:46 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2024-04-28 05:29:47 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-04-29 06:33:19 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2024-05-01 17:34:03 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-05-02 18:35:36 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-05-03 13:55:50 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-05-04 05:05:32 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-05-07 08:09:45 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-05-07 15:45:54 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-05-08 02:03:40 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-05-09 06:30:00 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-05-09 10:32:56 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2024-05-09 19:52:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2024-05-10 00:46:17 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-05-10 16:07:11 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-05-10 22:14:08 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-05-12 16:23:33 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2024-05-14 21:02:58 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-05-15 19:19:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2024-05-17 14:36:18 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-05-19 03:41:12 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-05-19 20:20:57 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-05-23 15:01:44 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2024-05-28 07:42:11 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-05-28 14:05:40 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-05-29 21:16:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-05-30 10:20:28 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-05-30 18:58:27 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-05-31 15:16:29 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2024-06-01 11:38:09 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2024-06-01 16:49:23 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2024-06-02 03:32:56 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-06-02 20:35:19 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-06-03 18:42:39 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-06-04 14:29:01 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-06-05 21:08:22 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-06-06 01:30:14 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-06-06 10:38:02 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-06-06 17:12:23 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2024-06-07 08:06:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2024-06-10 05:49:56 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-06-10 11:58:20 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2024-06-15 11:53:37 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-06-21 15:47:57 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-06-22 15:00:24 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-06-23 18:58:35 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2024-06-25 13:55:43 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2024-06-28 11:06:14 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-06-29 10:29:02 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-06-29 20:27:29 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2024-06-30 02:11:10 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-07-01 02:39:54 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-07-03 05:58:11 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-07-04 14:52:32 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-07-05 19:08:22 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-07-06 18:13:17 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-07-06 19:05:55 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-07-07 02:05:46 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2024-07-09 18:11:43 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2024-07-11 14:28:09 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2024-07-13 19:24:41 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2024-07-13 22:18:06 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-07-15 05:56:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-07-17 23:14:17 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-07-18 13:13:55 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-07-19 02:31:14 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2024-07-19 15:53:21 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-07-20 23:42:57 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-07-22 18:23:01 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-07-23 04:57:46 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-07-23 04:58:27 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-07-23 15:07:42 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-07-24 02:21:30 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2024-07-25 11:11:33 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-07-25 21:45:39 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2024-07-25 22:09:05 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-07-26 11:21:14 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-07-30 11:18:03 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2024-07-31 19:59:26 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-08-01 10:39:59 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-08-04 09:54:40 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-08-04 13:23:45 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2024-08-04 15:44:35 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-08-09 14:05:20 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-08-09 22:26:58 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-08-10 08:28:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2024-08-10 21:31:25 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-08-12 10:38:18 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2024-08-13 08:50:55 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-08-14 13:38:07 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2024-08-14 22:48:01 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-08-16 02:37:49 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2024-08-16 20:15:13 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-08-18 10:58:51 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-08-20 19:36:13 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-08-22 15:09:57 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2024-08-24 20:56:29 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-08-25 17:11:50 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-08-27 11:44:45 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-08-29 06:41:12 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-08-31 10:33:43 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-09-02 13:23:19 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2024-09-06 12:47:28 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-09-09 12:53:45 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2024-09-09 13:11:34 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2024-09-10 02:58:46 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-09-15 07:49:22 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2024-09-16 06:57:09 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-09-16 21:04:40 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-09-18 22:52:24 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-09-21 05:09:21 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-09-21 21:08:48 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-09-23 08:02:37 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-09-24 08:12:33 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2024-09-24 11:07:31 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2024-09-24 19:30:17 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-09-26 05:57:14 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-09-30 00:09:53 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2024-09-30 02:30:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2024-09-30 23:49:30 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-10-05 16:14:42 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-10-10 23:32:06 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2024-10-11 06:47:22 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-10-18 05:32:08 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-10-18 11:00:01 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-10-21 06:43:26 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-10-24 13:44:51 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-10-26 15:10:42 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-10-26 17:00:00 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-10-28 19:33:50 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-10-28 20:11:48 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2024-10-28 21:42:39 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2024-10-30 12:28:52 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-11-03 03:05:50 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-11-03 17:12:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-11-04 07:08:57 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2024-11-04 12:23:39 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-11-05 20:06:42 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-11-07 06:38:38 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2024-11-09 10:57:27 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2024-11-12 14:47:06 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2024-11-14 12:49:42 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-11-14 22:28:47 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2024-11-14 23:10:24 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2024-11-18 00:34:09 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2024-11-20 15:38:27 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-11-27 06:12:38 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2024-11-28 07:14:17 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2024-11-28 20:21:49 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2024-11-30 06:01:25 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2024-12-01 01:50:54 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-12-01 11:05:48 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2024-12-02 22:46:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-12-03 15:45:45 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-12-04 07:28:23 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-12-09 19:41:30 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2024-12-11 07:57:12 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2024-12-15 20:08:15 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-12-16 11:27:50 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-12-16 14:47:52 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2024-12-16 16:19:34 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2024-12-24 21:21:33 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-12-25 01:29:49 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-12-25 12:09:16 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-12-26 01:20:44 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-12-26 02:22:33 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-12-27 02:35:28 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2025-01-02 08:43:48 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-01-02 12:20:02 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2025-01-03 20:29:38 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-01-04 08:18:55 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2025-01-10 03:19:15 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2025-01-11 16:16:29 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2025-01-12 17:31:31 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2025-01-13 07:18:33 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2025-01-14 15:29:09 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2025-01-15 13:27:48 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2025-01-15 19:50:34 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-01-15 20:57:23 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2025-01-16 22:37:20 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2025-01-17 07:18:59 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2025-01-28 19:20:58 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2025-01-29 14:07:24 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-01-30 08:36:25 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2025-01-31 14:18:51 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2025-01-31 16:08:28 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2025-02-01 20:36:07 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-02-02 21:03:34 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2025-02-04 03:34:02 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2025-02-05 04:24:39 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2025-02-07 23:35:14 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2025-02-09 09:18:54 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2025-02-10 10:00:40 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-02-10 21:09:48 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2025-02-16 06:44:28 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2025-02-17 16:02:18 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2025-02-20 06:27:06 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2025-02-20 06:58:15 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2025-02-20 11:33:42 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2025-02-20 13:39:43 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2025-02-23 21:57:39 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2025-02-25 09:43:46 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2025-02-25 21:49:12 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2025-02-26 21:03:18 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-02-27 10:36:41 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-02-28 12:11:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2025-03-02 17:20:30 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2025-03-02 17:36:11 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2025-03-07 03:12:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2025-03-07 10:28:23 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2025-03-09 14:34:09 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2025-03-19 22:30:12 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2025-03-20 10:52:50 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2025-03-21 05:00:32 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2025-03-23 15:26:12 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2025-03-25 17:38:58 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-03-26 08:25:09 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2025-03-26 15:15:36 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2025-03-31 01:38:07 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2025-04-02 00:54:43 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-04-04 19:43:05 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2025-04-08 02:46:21 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2025-04-08 21:41:20 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2025-04-09 12:06:19 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2025-04-15 02:37:15 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2025-04-15 09:51:46 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-04-17 09:23:08 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2025-04-17 15:43:04 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2025-04-19 19:06:57 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-04-20 16:01:42 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2025-04-21 00:12:04 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2025-04-21 16:39:00 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2025-04-22 11:00:38 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2025-04-24 02:42:29 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2025-04-24 14:53:30 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2025-04-25 06:55:47 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2025-04-26 19:12:10 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2025-04-27 09:18:09 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2025-04-29 02:47:04 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-05-03 12:12:40 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2025-05-05 15:34:58 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2025-05-07 09:15:17 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2025-05-08 16:00:37 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2025-05-10 00:59:22 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2025-05-10 07:28:50 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2025-05-10 14:21:41 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2025-05-14 15:35:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2025-05-17 07:45:08 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2025-05-17 09:35:06 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2025-05-19 14:00:44 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-05-19 19:40:46 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2025-05-20 13:52:29 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-05-24 00:49:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-05-26 04:48:37 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2025-05-27 02:42:35 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-05-29 01:15:36 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2025-05-30 21:53:15 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2025-06-02 10:30:08 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2025-06-05 07:07:01 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2025-06-06 17:35:21 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-06-07 19:55:17 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2025-06-08 10:00:24 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2025-06-10 10:37:03 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2025-06-10 23:32:43 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2025-06-11 12:39:48 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2025-06-11 14:33:52 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2025-06-11 23:27:00 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2025-06-12 03:33:32 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2025-06-12 09:04:06 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2025-06-15 15:42:04 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2025-06-15 18:37:26 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-06-16 05:42:39 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2025-06-16 18:14:17 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2025-06-17 03:46:34 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2025-06-27 03:35:53 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2025-06-28 21:09:37 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2025-06-29 09:16:04 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2025-06-29 09:54:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2025-07-02 04:33:53 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2025-07-02 07:50:32 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2025-07-02 20:20:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2025-07-03 20:02:56 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2025-07-08 07:21:32 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2025-07-08 20:11:55 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2025-07-09 01:58:35 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2025-07-09 02:45:08 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2025-07-09 18:14:36 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2025-07-11 02:13:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2025-07-11 05:12:06 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2025-07-11 09:34:56 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2025-07-14 03:31:01 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2025-07-14 06:45:50 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2025-07-14 16:58:10 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2025-07-14 22:24:23 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2025-07-15 02:52:17 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2025-07-19 09:39:38 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2025-07-22 12:32:17 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2025-07-30 05:09:58 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-08-01 18:08:13 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2025-08-02 12:11:12 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-08-03 01:09:17 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2025-08-04 22:45:43 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2025-08-05 08:20:50 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2025-08-07 04:21:57 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2025-08-08 07:21:03 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-08-10 01:26:08 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2025-08-10 09:40:35 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2025-08-11 08:38:45 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2025-08-11 14:18:08 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2025-08-17 21:42:34 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2025-08-18 14:33:19 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2025-08-18 21:51:53 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2025-08-19 04:36:13 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2025-08-20 14:15:11 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2025-08-21 08:34:52 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2025-08-21 11:03:51 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2025-08-21 12:49:41 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-08-23 22:33:06 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2025-08-26 03:28:14 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2025-08-26 18:28:31 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2025-08-26 20:35:51 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2025-08-26 21:42:43 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-08-29 06:28:05 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2025-08-30 22:42:48 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2025-08-31 12:34:12 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2025-08-31 16:19:46 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2025-09-02 22:50:37 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2025-09-06 11:27:21 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2025-09-06 12:39:28 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2025-09-07 04:05:17 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2025-09-08 02:41:20 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2025-09-08 03:23:29 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2025-09-09 00:20:28 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2025-09-11 23:05:17 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2025-09-14 08:54:39 | 345 | 低于下限-100% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2025-09-18 19:57:28 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2025-09-21 01:40:33 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2025-09-22 09:01:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2025-09-22 12:09:38 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2025-09-24 06:57:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2025-09-25 18:47:34 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2025-09-27 12:39:08 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2025-09-28 23:43:18 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2025-09-29 20:21:13 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2025-09-30 09:22:51 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2025-10-01 19:59:58 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2025-10-02 21:55:35 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2025-10-03 19:27:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2025-10-07 23:13:11 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2025-10-09 17:00:16 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2025-10-10 05:16:42 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2025-10-11 00:04:25 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2025-10-11 11:49:26 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2025-10-11 20:56:10 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2025-10-11 21:23:38 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪