## 故障维修记录
数据故障代码 | 故障时间 | 仪表故障代码 | 故障描述/名称 | 故障类型 | 严重程度 | 优先级 | 维修操作 | 耗时 | 工具
001 满量程输出 | 2020-11-29 15:45:15 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
006.06 严重负向偏移 | 2020-12-01 12:07:51 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
004 数据保持 | 2020-12-14 15:12:19 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
006.02 小幅负向偏移 | 2020-12-17 00:34:32 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
003 数据缺失 | 2020-12-27 14:12:43 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
006.03 大幅正向偏移 | 2021-02-03 13:50:55 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
001 满量程输出 | 2021-02-27 04:14:05 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
001 满量程输出 | 2021-03-16 17:21:18 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
006.06 严重负向偏移 | 2021-03-22 00:57:21 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
006.01 小幅正向偏移 | 2021-05-11 03:28:35 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
006.06 严重负向偏移 | 2021-05-17 06:55:14 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
004 数据保持 | 2021-05-19 00:55:04 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
006 数据偏移 | 2021-07-07 01:16:53 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
005 剧烈波动异常 | 2021-08-05 00:50:41 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
001 满量程输出 | 2021-08-27 06:31:31 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
003 数据缺失 | 2021-08-30 09:52:14 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
003 数据缺失 | 2021-09-11 13:21:24 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
005 剧烈波动异常 | 2021-10-01 18:21:56 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
003 数据缺失 | 2021-10-09 18:34:18 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
006.03 大幅正向偏移 | 2021-12-07 22:10:50 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
001 满量程输出 | 2021-12-10 00:26:06 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
005 剧烈波动异常 | 2021-12-23 12:12:28 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
006.05 严重正向偏移 | 2021-12-27 00:22:51 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
003 数据缺失 | 2022-01-22 20:59:04 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
003 数据缺失 | 2022-03-29 02:24:25 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
003 数据缺失 | 2022-04-29 00:53:14 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
001 满量程输出 | 2022-05-03 10:46:43 | 344 | 超上限130% | 数据保持型故障 | 严重 | 1 | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
004 数据保持 | 2022-05-04 18:23:05 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
004 数据保持 | 2022-05-16 14:54:31 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
006.01 小幅正向偏移 | 2022-08-25 22:56:22 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
004 数据保持 | 2022-09-06 02:06:23 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
004 数据保持 | 2022-09-30 16:19:45 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
005 剧烈波动异常 | 2022-10-13 10:04:11 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
003 数据缺失 | 2022-11-06 19:34:25 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
004 数据保持 | 2022-11-30 09:06:22 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
003 数据缺失 | 2023-03-11 12:22:17 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
006 数据偏移 | 2023-03-12 04:45:16 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
003 数据缺失 | 2023-03-19 17:37:21 | 300 | 模数转换器无输出 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
005 剧烈波动异常 | 2023-06-02 13:32:12 | 309-311 | 温度调节器失效 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
004 数据保持 | 2023-09-05 17:23:24 | 318 | ADC无新测量 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
004 数据保持 | 2023-10-17 03:34:00 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
006.05 严重正向偏移 | 2023-11-28 05:12:37 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
001 满量程输出 | 2023-12-03 17:50:27 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
006 数据偏移 | 2023-12-27 15:17:25 | 312 | 压力修正失效 | 数据波动型故障 | 中等 | 2 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
003 数据缺失 | 2024-01-08 16:21:33 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
005 剧烈波动异常 | 2024-02-20 17:57:00 | 308 | 测定值计算错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
004 数据保持 | 2024-04-30 17:23:48 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
006.01 小幅正向偏移 | 2024-06-08 12:29:29 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
001 满量程输出 | 2024-06-30 22:44:17 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
001 满量程输出 | 2024-07-14 17:38:54 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
003 数据缺失 | 2024-10-01 18:29:01 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
001 满量程输出 | 2024-12-04 14:02:39 | 338-339 | 模拟线路故障 | 数据传输中断型故障 | 严重 | 1 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
004 数据保持 | 2024-12-30 23:16:42 | 332-337 | I/O板故障 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 2 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
006.04 大幅负向偏移 | 2025-02-23 12:31:34 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 数据偏差型故障 | 严重 | 1 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
004 数据保持 | 2025-03-28 08:59:07 | 301 | 超出ADC阈值 | 数据保持型故障 | 中等 | 2 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
006 数据偏移 | 2025-04-11 02:26:22 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
006.02 小幅负向偏移 | 2025-06-05 03:48:59 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
004 数据保持 | 2025-07-13 22:13:28 | 116 | Profibus安装错误 | 数据传输中断型故障 | 中等 | 3 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
003 数据缺失 | 2025-08-25 09:13:58 | 101 | 系统控制器关停 | 数据传输中断型故障 | 紧急 | 1 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
006 数据偏移 | 2025-10-11 13:12:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 数据偏差型故障 | 中等 | 2 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板