## 故障维修记录
故障时间 | 仪表故障代码 | 故障描述/名称 | 维修操作 | 耗时 | 工具
2019-01-02 01:19:58 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2019-01-02 03:51:01 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2019-01-02 19:51:13 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2019-01-03 11:03:44 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2019-01-05 01:04:51 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-01-05 19:36:00 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2019-01-05 20:12:58 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2019-01-07 09:46:19 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2019-01-08 07:27:23 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2019-01-08 10:11:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2019-01-09 14:24:30 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2019-01-09 14:47:56 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2019-01-13 06:27:18 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2019-01-16 04:36:32 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2019-01-16 14:20:53 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2019-01-16 19:51:03 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2019-01-17 11:20:02 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2019-01-18 00:38:36 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-01-19 04:34:08 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2019-01-19 14:26:03 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2019-01-20 04:32:00 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-01-20 23:57:10 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-01-21 04:20:00 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-01-21 15:24:58 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2019-01-22 01:48:27 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2019-01-22 16:25:14 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2019-01-23 21:08:00 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2019-01-24 03:19:09 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2019-01-24 05:40:45 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2019-01-24 12:12:23 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2019-01-26 02:15:05 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2019-01-28 00:24:41 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2019-01-29 02:25:43 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2019-01-31 23:10:40 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2019-02-02 06:07:46 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2019-02-02 12:56:15 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2019-02-04 04:33:40 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2019-02-05 00:11:58 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2019-02-08 03:20:45 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2019-02-10 08:18:05 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2019-02-15 12:03:19 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2019-02-16 07:43:57 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2019-02-18 19:59:56 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2019-02-20 11:59:44 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2019-02-20 23:45:40 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2019-02-22 13:44:36 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2019-02-23 10:04:54 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2019-02-23 20:14:04 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-02-25 20:08:05 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2019-02-26 22:03:07 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2019-02-27 13:42:26 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2019-02-28 17:04:37 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2019-03-05 03:00:04 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2019-03-05 18:33:08 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2019-03-06 12:08:06 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2019-03-06 12:49:57 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-03-07 01:22:31 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2019-03-09 00:45:58 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2019-03-09 13:00:04 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2019-03-10 19:29:22 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2019-03-11 09:36:45 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2019-03-12 21:59:15 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2019-03-14 03:23:53 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2019-03-14 17:46:52 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2019-03-15 03:44:44 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2019-03-15 05:24:37 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-03-17 08:16:26 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2019-03-18 15:59:24 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2019-03-18 20:43:57 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2019-03-19 01:06:35 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2019-03-19 02:56:13 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2019-03-19 09:53:58 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2019-03-20 05:01:53 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2019-03-21 00:38:05 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2019-03-22 09:55:48 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2019-03-22 19:03:24 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2019-03-23 01:54:24 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2019-03-23 02:10:56 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2019-03-26 03:02:12 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-03-28 03:12:56 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2019-03-28 19:12:25 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2019-03-29 08:52:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2019-03-30 18:36:28 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-03-31 11:33:38 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2019-04-01 13:46:02 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2019-04-03 05:03:07 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2019-04-05 10:11:37 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2019-04-06 07:26:16 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2019-04-06 18:11:05 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2019-04-06 20:37:34 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2019-04-08 19:22:35 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2019-04-09 01:45:36 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2019-04-11 10:15:50 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2019-04-11 21:14:26 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-04-12 04:48:21 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2019-04-12 13:53:50 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2019-04-12 14:01:00 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2019-04-13 17:26:01 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2019-04-13 21:10:23 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-04-18 15:52:29 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-04-21 13:37:02 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2019-04-21 15:27:45 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-04-25 01:36:05 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2019-04-27 08:57:39 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2019-04-27 23:06:32 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2019-04-28 21:28:45 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2019-04-29 04:30:29 | 101 | 系统控制器关停 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2019-04-30 09:10:32 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-05-01 03:37:35 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-05-01 16:24:10 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2019-05-02 10:24:11 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2019-05-03 04:17:35 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2019-05-04 14:33:56 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2019-05-06 06:14:08 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2019-05-07 06:32:55 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2019-05-07 12:15:06 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2019-05-07 18:56:36 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2019-05-08 10:58:08 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-05-08 13:03:43 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2019-05-08 18:44:55 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2019-05-08 20:14:13 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2019-05-10 04:38:55 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2019-05-10 10:58:30 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2019-05-10 10:59:45 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2019-05-12 21:51:59 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2019-05-14 07:14:56 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2019-05-15 08:54:43 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2019-05-15 10:09:38 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2019-05-15 15:31:22 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2019-05-18 05:32:33 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2019-05-18 19:12:54 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2019-05-19 18:59:20 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2019-05-20 01:48:42 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2019-05-20 10:58:11 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2019-05-24 00:28:18 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2019-05-25 17:49:08 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2019-05-26 23:12:37 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2019-05-28 01:12:51 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2019-05-28 02:41:07 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2019-05-30 00:48:00 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2019-06-01 08:12:17 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-06-01 14:07:57 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2019-06-02 22:46:10 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2019-06-03 13:14:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2019-06-03 19:27:47 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2019-06-05 00:18:45 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2019-06-05 01:26:16 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2019-06-05 23:30:55 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2019-06-06 03:29:38 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-06-07 12:32:59 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2019-06-08 16:14:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2019-06-10 17:35:34 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2019-06-12 06:54:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2019-06-12 20:17:10 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2019-06-13 01:05:39 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2019-06-13 10:52:47 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-06-15 06:44:44 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2019-06-15 07:29:22 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2019-06-15 23:11:32 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2019-06-17 07:54:02 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2019-06-18 10:12:43 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2019-06-20 07:23:37 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2019-06-22 20:04:27 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2019-06-22 22:59:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2019-06-23 09:53:26 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2019-06-25 16:32:49 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2019-06-26 05:16:16 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2019-06-26 15:22:42 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2019-06-28 03:28:46 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2019-06-29 17:24:35 | 101 | 系统控制器关停 | 检查24V电源输出 | 10分钟 | 万用表
2019-07-01 12:17:27 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2019-07-02 14:17:38 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2019-07-03 04:18:23 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2019-07-04 01:14:25 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2019-07-05 21:13:37 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2019-07-06 05:38:03 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-07-06 07:13:00 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2019-07-06 16:24:02 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2019-07-07 14:18:55 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2019-07-07 18:13:54 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2019-07-08 15:01:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2019-07-09 07:43:47 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2019-07-09 08:50:06 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2019-07-10 04:12:09 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2019-07-13 13:10:48 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2019-07-13 15:20:01 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2019-07-13 23:30:58 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2019-07-14 21:50:54 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-07-15 02:51:56 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-07-17 18:07:11 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-07-18 03:57:56 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2019-07-21 06:26:22 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2019-07-22 07:15:22 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2019-07-23 03:43:05 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2019-07-23 22:39:20 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2019-07-24 00:35:34 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2019-07-24 05:08:29 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2019-07-25 04:05:05 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-07-25 20:37:20 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2019-07-27 13:24:56 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2019-07-28 19:54:12 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-07-30 16:24:33 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2019-07-30 19:37:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2019-07-31 04:04:51 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2019-07-31 12:48:14 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2019-08-01 13:06:05 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2019-08-01 18:04:04 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2019-08-01 21:03:00 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-08-02 15:09:23 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2019-08-04 21:43:39 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-08-05 19:11:55 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2019-08-06 03:25:09 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2019-08-09 10:39:30 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2019-08-09 12:16:56 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2019-08-11 20:57:24 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2019-08-12 02:27:35 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2019-08-12 17:56:50 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2019-08-13 05:22:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2019-08-13 22:37:06 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2019-08-14 09:34:39 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2019-08-16 01:19:59 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2019-08-16 16:37:09 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2019-08-17 11:41:29 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2019-08-18 04:32:45 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2019-08-19 23:07:37 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2019-08-21 02:53:57 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2019-08-24 06:46:37 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2019-08-24 14:20:48 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2019-08-25 06:10:55 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2019-08-25 18:05:21 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2019-08-26 16:00:15 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2019-08-27 16:38:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2019-08-27 20:59:30 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2019-08-29 06:10:54 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2019-08-29 13:12:22 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2019-08-29 17:10:04 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2019-08-30 14:38:35 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2019-08-30 20:07:04 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2019-08-31 06:06:17 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2019-09-01 08:56:08 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2019-09-03 14:12:20 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2019-09-03 19:27:11 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2019-09-04 02:27:37 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2019-09-05 06:10:32 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2019-09-05 21:59:09 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2019-09-07 04:18:16 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2019-09-07 17:58:45 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2019-09-08 07:22:42 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2019-09-10 15:08:37 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2019-09-10 17:05:47 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2019-09-12 17:32:28 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-09-12 19:00:08 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2019-09-12 20:31:17 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2019-09-13 07:12:31 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2019-09-14 00:01:54 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2019-09-14 12:32:41 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2019-09-17 22:46:16 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2019-09-22 10:30:15 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2019-09-24 08:17:27 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2019-09-25 01:30:52 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2019-09-25 20:19:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2019-09-26 05:42:51 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2019-09-27 12:00:54 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2019-09-30 07:48:10 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2019-10-01 13:57:02 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2019-10-03 00:06:42 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2019-10-04 00:13:33 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2019-10-04 04:17:26 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2019-10-06 08:23:25 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-10-07 01:14:35 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2019-10-07 08:38:48 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2019-10-10 06:20:03 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2019-10-11 21:08:41 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2019-10-11 21:26:47 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2019-10-15 00:45:12 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2019-10-17 09:01:36 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-10-20 13:03:25 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2019-10-20 18:59:42 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2019-10-22 11:55:04 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2019-10-24 06:09:08 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2019-10-25 22:28:35 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2019-10-26 07:50:11 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2019-10-26 11:35:21 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2019-10-26 12:20:20 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2019-10-26 16:41:48 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2019-10-26 18:58:09 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2019-10-27 09:12:30 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2019-10-31 23:02:36 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-11-01 14:39:04 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2019-11-02 04:38:56 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2019-11-02 13:20:53 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2019-11-03 08:40:33 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2019-11-05 21:51:07 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-11-06 14:05:22 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2019-11-06 18:11:43 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2019-11-06 18:53:13 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2019-11-08 02:30:24 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2019-11-09 16:35:11 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2019-11-11 19:03:03 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2019-11-13 05:44:34 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2019-11-13 11:05:03 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2019-11-17 09:44:14 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2019-11-17 13:11:51 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2019-11-18 03:17:26 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2019-11-18 10:23:05 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2019-11-19 16:50:06 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2019-11-20 08:17:53 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2019-11-20 13:30:47 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-11-20 15:10:03 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2019-11-21 05:21:57 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2019-11-21 18:34:08 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2019-11-22 13:43:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2019-11-23 01:20:58 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2019-11-23 16:42:49 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2019-11-24 01:13:16 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2019-11-24 12:02:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2019-11-25 10:20:32 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-11-25 11:19:03 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2019-11-27 03:28:34 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2019-11-28 18:16:12 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2019-11-30 04:10:37 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2019-12-01 08:05:11 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2019-12-01 11:42:56 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2019-12-02 00:47:07 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2019-12-04 13:52:51 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2019-12-05 11:35:57 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2019-12-07 09:07:22 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2019-12-08 22:39:24 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2019-12-09 10:45:05 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2019-12-09 14:33:16 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2019-12-13 12:54:27 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2019-12-15 12:12:24 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2019-12-17 16:53:55 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2019-12-18 00:18:34 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2019-12-18 18:37:10 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2019-12-18 19:43:28 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2019-12-19 05:51:48 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2019-12-20 12:40:05 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2019-12-21 11:00:11 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2019-12-22 07:48:52 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2019-12-23 04:39:46 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2019-12-23 12:15:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2019-12-24 15:30:31 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2019-12-26 14:41:32 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2019-12-26 23:53:27 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2019-12-27 01:28:45 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2019-12-28 08:13:24 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2019-12-28 14:53:39 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2019-12-28 18:28:47 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2020-01-01 05:17:25 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2020-01-01 19:46:08 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2020-01-03 17:41:35 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-01-04 03:15:24 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2020-01-05 23:23:35 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2020-01-05 23:32:52 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2020-01-06 20:13:21 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2020-01-07 05:50:07 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2020-01-08 03:05:26 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2020-01-08 15:23:52 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2020-01-09 10:35:10 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2020-01-11 09:21:14 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-01-14 10:32:38 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2020-01-14 12:34:42 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2020-01-16 13:12:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-01-16 18:34:12 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2020-01-19 06:51:05 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2020-01-20 02:49:52 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2020-01-22 10:49:42 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2020-01-23 05:23:35 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-01-23 11:14:35 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2020-01-23 17:08:47 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2020-01-24 06:49:06 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2020-01-25 21:14:02 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2020-01-26 07:19:58 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-01-27 03:03:47 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2020-01-28 19:41:42 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2020-01-30 19:13:09 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2020-01-31 02:39:09 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2020-01-31 06:18:47 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-01-31 11:54:24 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2020-01-31 14:43:36 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2020-01-31 15:35:25 | 101 | 系统控制器关停 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2020-02-02 12:23:08 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-02-03 22:33:55 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2020-02-04 15:57:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2020-02-05 07:50:37 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-02-05 09:57:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-02-06 17:42:35 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2020-02-07 08:30:45 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2020-02-08 20:41:18 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2020-02-11 15:25:39 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2020-02-12 06:58:29 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2020-02-13 20:41:50 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2020-02-14 05:28:12 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2020-02-15 05:53:43 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2020-02-15 16:33:21 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2020-02-16 02:12:26 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2020-02-17 02:25:25 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2020-02-19 15:14:22 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2020-02-20 19:52:35 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-02-21 02:35:16 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2020-02-21 20:39:03 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2020-02-23 12:47:30 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2020-02-24 21:28:35 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2020-02-26 08:22:48 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-02-27 12:21:29 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2020-02-28 14:56:24 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2020-02-28 18:04:52 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2020-02-28 21:59:05 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2020-02-28 23:40:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2020-02-29 01:24:33 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2020-03-04 14:44:47 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2020-03-05 07:56:11 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2020-03-05 13:06:49 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2020-03-06 13:13:14 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2020-03-09 14:39:37 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2020-03-13 10:36:55 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-03-13 12:06:25 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2020-03-13 13:42:15 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2020-03-13 17:45:40 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2020-03-14 11:49:59 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2020-03-16 01:38:13 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2020-03-22 00:56:02 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2020-03-22 06:19:08 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2020-03-25 04:03:17 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2020-03-25 18:16:41 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2020-03-28 09:14:44 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2020-03-28 10:37:56 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2020-03-29 17:12:45 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2020-03-29 21:07:40 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2020-04-01 06:54:08 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2020-04-05 04:46:12 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2020-04-07 07:38:33 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2020-04-07 13:36:16 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2020-04-08 05:22:59 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2020-04-08 18:23:11 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2020-04-10 13:04:14 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2020-04-10 14:52:02 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2020-04-10 15:20:59 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2020-04-11 20:03:13 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2020-04-12 00:15:31 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2020-04-13 03:06:14 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-04-15 05:11:13 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2020-04-16 07:46:58 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2020-04-17 10:05:17 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2020-04-17 12:18:19 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2020-04-18 13:50:50 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2020-04-18 15:32:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2020-04-19 06:56:34 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2020-04-21 20:22:48 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2020-04-26 14:30:05 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2020-04-26 16:29:31 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2020-04-27 16:57:09 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2020-04-28 07:21:07 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2020-04-28 07:22:26 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2020-04-29 04:26:18 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2020-04-29 22:26:56 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-05-03 00:48:39 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2020-05-03 10:22:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2020-05-04 07:10:17 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2020-05-04 18:59:29 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2020-05-06 19:52:53 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2020-05-06 22:20:58 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2020-05-08 14:16:26 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2020-05-08 20:50:28 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2020-05-09 09:29:10 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2020-05-09 19:59:49 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2020-05-11 23:52:39 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2020-05-12 10:21:31 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2020-05-12 23:25:19 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2020-05-13 06:27:09 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2020-05-13 17:54:42 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2020-05-14 20:14:45 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2020-05-15 04:16:16 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2020-05-16 12:09:45 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2020-05-23 10:22:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-05-24 08:31:41 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2020-05-25 05:54:58 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2020-05-26 21:10:53 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-05-27 05:53:59 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2020-05-27 08:19:52 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2020-05-27 19:03:27 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2020-05-27 20:47:57 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2020-05-29 12:58:49 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2020-05-29 21:08:27 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2020-05-31 13:12:03 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2020-06-01 12:56:12 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2020-06-03 03:34:00 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-06-04 20:47:34 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2020-06-08 17:30:45 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2020-06-09 22:12:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2020-06-11 00:57:06 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2020-06-13 04:38:52 | 101 | 系统控制器关停 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2020-06-13 08:38:05 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-06-13 23:51:00 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2020-06-15 17:30:30 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2020-06-16 12:59:42 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2020-06-19 10:20:18 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2020-06-23 07:11:09 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2020-06-23 21:37:45 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2020-06-24 05:14:04 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2020-06-24 16:48:35 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2020-06-25 13:13:28 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2020-06-26 10:05:31 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2020-06-26 19:11:34 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2020-06-27 04:39:12 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2020-06-27 09:06:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2020-06-28 10:26:22 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2020-06-30 12:49:35 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2020-07-02 06:47:20 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2020-07-02 08:15:55 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-07-02 22:26:34 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2020-07-03 15:09:20 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2020-07-03 19:23:30 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2020-07-03 22:01:53 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2020-07-05 06:20:36 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2020-07-05 16:26:59 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2020-07-06 11:12:46 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2020-07-06 15:58:54 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2020-07-06 20:20:33 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2020-07-08 14:30:57 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2020-07-09 13:47:59 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2020-07-09 15:20:53 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2020-07-10 04:21:28 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2020-07-11 18:21:02 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2020-07-11 21:26:33 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-07-12 04:15:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2020-07-12 20:53:28 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2020-07-13 00:06:32 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2020-07-14 08:36:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2020-07-14 14:43:50 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2020-07-15 17:09:24 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-07-17 14:09:51 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2020-07-18 05:47:14 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2020-07-18 18:29:33 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-07-18 23:10:57 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2020-07-19 23:26:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2020-07-21 21:58:26 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-07-22 23:43:10 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2020-07-25 02:49:38 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2020-07-28 22:27:23 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-07-29 00:12:17 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2020-07-29 14:40:28 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2020-07-29 21:20:04 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2020-07-31 03:55:14 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2020-07-31 08:35:42 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2020-08-01 15:17:37 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2020-08-02 05:35:43 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2020-08-03 09:02:48 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2020-08-04 04:46:11 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2020-08-04 23:42:37 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2020-08-06 11:47:20 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-08-09 04:14:14 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2020-08-09 20:13:28 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2020-08-12 17:56:35 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2020-08-15 21:25:00 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2020-08-15 23:52:25 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2020-08-16 23:17:40 | 101 | 系统控制器关停 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2020-08-17 03:26:20 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2020-08-18 00:45:11 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2020-08-20 08:35:28 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2020-08-22 15:08:57 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2020-08-23 12:07:26 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2020-08-23 20:43:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2020-08-24 13:53:35 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2020-08-28 00:50:31 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2020-09-06 22:37:50 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2020-09-10 19:27:45 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2020-09-11 20:27:48 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2020-09-14 16:19:14 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2020-09-15 09:15:32 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2020-09-17 23:48:30 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2020-09-18 21:36:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2020-09-19 10:47:27 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2020-09-20 23:43:39 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2020-09-22 18:11:38 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-09-24 15:47:23 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2020-09-26 16:03:23 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-09-27 23:55:30 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2020-09-29 20:00:14 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-09-30 09:37:58 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2020-09-30 22:46:07 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2020-10-01 10:50:47 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-10-01 23:17:45 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2020-10-06 11:56:47 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2020-10-06 15:26:08 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2020-10-07 15:10:40 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2020-10-08 03:11:21 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2020-10-09 03:30:18 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2020-10-09 09:20:47 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2020-10-09 19:48:35 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2020-10-10 14:00:31 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2020-10-12 08:23:53 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2020-10-12 21:39:06 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2020-10-13 02:43:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2020-10-13 20:29:26 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-10-14 15:15:47 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2020-10-15 08:17:25 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2020-10-18 18:10:46 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2020-10-19 23:43:55 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-10-21 11:06:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-10-22 15:39:38 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2020-10-23 06:47:31 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2020-10-26 02:29:13 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2020-10-29 08:00:23 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2020-10-30 23:14:40 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2020-11-04 02:36:36 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2020-11-05 21:07:13 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-11-06 23:17:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-11-08 09:30:26 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2020-11-08 19:23:48 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2020-11-10 17:04:23 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2020-11-10 21:03:06 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2020-11-11 16:52:09 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2020-11-12 00:18:56 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2020-11-13 11:18:50 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2020-11-13 16:36:08 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2020-11-16 02:19:01 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2020-11-17 09:19:25 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2020-11-18 07:05:28 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2020-11-23 16:31:00 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2020-11-24 01:29:07 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2020-11-26 18:31:20 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2020-11-26 18:54:52 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2020-11-29 06:29:28 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2020-12-01 05:52:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2020-12-02 09:50:12 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2020-12-03 20:13:32 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2020-12-04 00:53:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2020-12-04 13:50:07 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2020-12-09 18:28:44 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2020-12-10 00:00:23 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2020-12-11 03:54:09 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2020-12-13 14:31:52 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2020-12-13 21:42:44 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2020-12-14 03:14:36 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2020-12-14 21:52:46 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2020-12-16 10:02:43 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2020-12-17 10:21:17 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2020-12-19 04:24:21 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2020-12-21 08:10:07 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2020-12-22 08:00:57 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2020-12-24 22:52:56 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2020-12-27 11:09:16 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2020-12-28 00:18:27 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2020-12-28 01:49:33 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2020-12-28 15:09:36 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2020-12-28 18:22:01 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2020-12-29 04:53:59 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2020-12-29 15:10:50 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2020-12-29 17:14:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2020-12-30 13:05:46 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2020-12-30 23:10:26 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2020-12-31 16:59:03 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-01-04 22:54:29 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2021-01-05 00:51:54 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-01-06 21:41:15 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-01-07 16:45:16 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2021-01-08 03:24:45 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2021-01-08 21:08:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-01-10 09:28:20 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-01-11 09:45:08 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-01-11 19:42:25 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-01-13 13:06:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2021-01-17 13:33:29 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2021-01-19 13:28:48 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-01-19 16:22:57 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-01-21 11:00:54 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-01-22 20:20:20 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-01-23 15:15:32 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-01-25 22:23:59 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2021-01-27 16:29:28 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-01-28 02:39:53 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-01-31 18:49:56 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2021-02-02 20:20:11 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-02-03 20:06:38 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-02-05 13:23:26 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-02-09 22:15:29 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-02-12 16:48:49 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2021-02-12 21:41:25 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-02-13 12:02:34 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2021-02-13 17:22:12 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-02-14 14:39:16 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-02-14 17:56:38 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-02-14 20:22:29 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2021-02-15 14:23:52 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2021-02-18 05:27:27 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-02-18 20:45:35 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-02-19 13:56:19 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-02-20 04:56:12 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-02-20 07:50:30 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-02-21 17:29:26 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2021-02-21 18:02:21 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-02-22 21:50:44 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2021-02-23 22:28:51 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-02-25 15:51:51 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-02-25 18:26:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-02-27 21:06:59 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-02-28 02:02:36 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-03-02 03:31:09 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-03-03 06:03:06 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2021-03-04 15:31:23 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-03-04 18:13:47 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2021-03-05 01:11:56 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-03-06 01:45:53 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-03-07 16:38:29 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-03-08 00:16:23 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2021-03-08 11:30:30 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-03-10 17:25:32 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-03-11 14:04:40 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-03-12 01:33:13 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2021-03-12 03:06:19 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-03-14 10:14:59 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-03-15 12:46:01 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-03-20 07:52:47 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-03-22 16:07:59 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2021-03-22 18:43:14 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-03-22 21:18:57 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-03-23 07:36:52 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-03-24 10:11:38 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-03-24 18:59:39 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-03-25 12:58:36 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2021-03-26 14:36:10 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-03-26 14:49:15 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2021-03-26 18:43:43 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2021-03-27 07:05:38 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-03-29 21:12:58 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2021-03-29 21:43:04 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2021-03-30 00:32:57 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2021-03-30 02:23:18 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2021-04-01 21:39:20 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2021-04-01 22:15:56 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-04-02 08:19:53 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-04-04 08:58:25 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-04-06 10:13:33 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-04-06 12:31:34 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-04-06 13:38:26 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-04-06 15:31:04 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2021-04-06 17:07:44 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2021-04-07 16:15:22 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-04-09 15:31:10 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-04-09 20:09:17 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-04-10 05:58:36 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2021-04-10 17:20:29 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-04-12 15:23:45 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-04-14 07:49:34 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-04-16 09:59:07 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-04-18 08:36:25 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-04-19 02:04:46 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2021-04-19 06:05:42 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2021-04-20 01:48:28 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-04-22 15:10:36 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2021-04-22 18:34:11 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2021-04-24 00:45:11 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-04-24 21:56:08 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-04-25 19:33:54 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-04-26 07:07:42 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2021-04-27 01:56:58 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-04-27 09:30:40 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-04-29 10:26:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-05-01 00:00:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-05-01 05:35:39 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-05-02 09:42:29 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2021-05-02 22:34:43 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2021-05-03 01:34:14 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-05-03 06:49:38 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2021-05-04 17:02:13 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-05-05 16:01:29 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2021-05-07 05:13:15 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-05-07 05:26:19 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-05-08 17:49:14 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-05-09 08:08:17 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-05-09 16:57:30 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-05-09 22:15:03 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2021-05-10 16:38:31 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-05-11 05:59:49 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2021-05-12 01:20:54 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2021-05-12 06:53:45 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-05-13 11:06:50 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-05-14 05:57:09 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-05-14 07:16:47 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-05-15 22:27:07 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-05-16 15:36:12 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-05-17 02:50:29 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-05-17 11:13:00 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-05-17 11:16:24 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2021-05-18 05:29:39 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-05-20 05:20:57 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-05-21 09:34:01 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2021-05-21 14:39:16 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-05-22 09:07:34 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2021-05-26 03:04:06 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-05-28 07:50:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2021-05-28 18:01:57 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2021-05-29 23:45:38 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-05-31 00:44:21 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-05-31 23:52:57 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-06-03 14:39:11 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-06-05 11:55:26 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-06-06 10:23:22 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-06-07 00:37:25 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2021-06-09 02:56:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-06-13 05:28:40 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-06-13 22:05:58 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-06-14 10:55:36 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-06-15 17:24:11 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-06-15 19:34:00 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-06-16 02:15:49 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2021-06-23 01:22:44 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-06-24 05:24:02 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-06-24 16:55:12 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2021-06-25 16:19:51 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2021-06-26 22:22:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-06-30 02:42:06 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2021-06-30 13:32:23 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-07-02 13:09:08 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2021-07-02 13:14:13 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-07-02 14:15:58 | 101 | 系统控制器关停 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-07-02 15:21:52 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-07-04 23:06:44 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2021-07-06 18:37:36 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-07-07 09:47:42 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2021-07-07 12:16:56 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2021-07-09 01:35:21 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-07-10 15:36:21 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2021-07-11 09:09:33 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-07-11 18:36:44 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2021-07-16 04:44:22 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-07-17 12:42:55 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2021-07-19 08:17:58 | 101 | 系统控制器关停 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2021-07-19 13:12:59 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-07-25 02:27:58 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-07-25 18:06:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2021-07-26 08:24:44 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-07-26 11:04:07 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-07-29 14:34:53 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2021-07-29 20:10:35 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-08-02 07:59:13 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2021-08-02 12:23:07 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-08-02 23:09:46 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-08-03 00:17:27 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-08-06 11:00:14 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-08-07 09:38:19 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2021-08-07 20:34:49 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-08-09 13:17:15 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2021-08-10 14:00:29 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-08-12 23:17:26 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2021-08-13 13:05:04 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-08-13 14:27:24 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2021-08-14 06:38:17 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2021-08-15 00:02:52 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-08-16 11:18:47 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2021-08-18 01:59:31 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2021-08-19 18:23:54 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-08-19 20:08:50 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-08-22 11:10:25 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2021-08-22 16:00:07 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-08-25 05:49:05 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-08-25 15:57:01 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2021-08-25 18:24:23 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2021-08-27 11:11:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-08-28 00:36:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-08-28 02:00:54 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-08-28 15:18:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2021-08-29 18:09:17 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-08-29 23:38:08 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-09-03 03:25:42 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-09-07 07:41:53 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-09-07 19:58:35 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2021-09-09 02:21:21 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2021-09-09 04:54:58 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-09-09 14:03:16 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-09-11 01:36:56 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2021-09-11 07:33:12 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2021-09-11 10:53:11 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-09-13 20:23:45 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-09-15 04:20:19 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-09-16 08:36:03 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-09-17 21:53:39 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-09-17 22:45:30 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2021-09-18 02:18:18 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-09-19 06:49:29 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-09-19 17:08:07 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2021-09-19 20:10:46 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-09-21 05:20:39 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-09-25 04:31:48 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2021-09-25 20:44:21 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2021-09-27 06:34:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-09-29 06:35:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2021-09-29 19:17:56 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2021-10-03 17:56:58 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2021-10-04 23:37:18 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-10-05 22:23:52 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-10-06 13:24:57 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-10-06 14:31:27 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2021-10-07 01:11:39 | 101 | 系统控制器关停 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-10-07 08:34:57 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-10-07 10:56:19 | 101 | 系统控制器关停 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2021-10-07 19:52:46 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2021-10-08 19:39:06 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-10-11 03:25:27 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2021-10-12 20:54:33 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2021-10-13 12:42:34 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-10-15 21:33:12 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-10-16 04:42:44 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-10-17 19:51:33 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2021-10-18 04:35:55 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2021-10-19 00:31:56 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-10-20 18:05:15 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2021-10-21 09:26:52 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-10-23 10:26:42 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2021-10-23 20:21:02 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2021-10-26 07:17:54 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2021-10-26 14:01:02 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-10-26 17:02:05 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-10-28 12:38:37 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-10-29 11:19:58 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-10-29 16:46:07 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-10-31 09:58:55 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-11-01 22:18:32 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2021-11-01 22:30:15 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-11-03 01:29:22 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2021-11-03 03:07:00 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2021-11-03 18:08:06 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2021-11-04 18:46:28 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-11-06 22:26:27 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2021-11-07 05:57:08 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2021-11-07 12:40:00 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2021-11-08 02:32:35 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2021-11-11 13:11:43 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2021-11-11 16:34:56 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2021-11-12 03:23:36 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2021-11-16 03:36:48 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-11-21 13:26:23 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2021-11-22 01:10:24 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2021-11-22 04:17:17 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2021-11-22 22:56:57 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2021-11-23 15:03:23 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-11-23 21:48:44 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2021-11-25 22:08:23 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2021-11-26 11:45:50 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2021-11-28 23:44:51 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2021-11-29 07:29:19 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2021-11-29 08:20:32 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2021-12-01 07:29:03 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2021-12-01 07:34:25 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2021-12-05 00:51:17 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-12-06 03:50:19 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-12-10 14:08:51 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2021-12-11 14:26:04 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2021-12-11 23:44:22 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2021-12-12 12:40:39 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2021-12-15 03:55:10 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-12-17 01:11:59 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2021-12-17 03:18:57 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2021-12-17 18:03:26 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2021-12-18 04:33:34 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-12-18 10:18:58 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2021-12-21 04:16:15 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2021-12-21 08:56:17 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2021-12-21 19:00:29 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-12-22 07:08:53 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2021-12-22 14:09:44 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2021-12-22 23:25:52 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2021-12-23 06:26:12 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2021-12-25 11:29:51 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2021-12-25 21:07:52 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2021-12-26 15:38:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2021-12-28 07:42:19 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2021-12-29 00:35:41 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2021-12-29 13:59:47 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2021-12-29 18:38:25 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2021-12-30 18:25:04 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2021-12-30 21:20:12 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-01-02 14:48:56 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-01-07 06:14:36 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2022-01-08 09:04:35 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-01-10 05:00:11 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-01-11 10:09:14 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-01-11 19:28:12 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-01-12 01:29:13 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2022-01-12 14:07:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-01-13 10:10:12 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-01-15 17:16:38 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-01-17 08:48:45 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2022-01-19 09:53:03 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-01-20 03:56:23 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-01-21 23:41:40 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2022-01-23 22:18:44 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-01-23 23:54:21 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-01-24 19:33:06 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-01-25 03:48:41 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-01-25 13:24:38 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-01-25 14:08:40 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-01-28 16:24:17 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-01-28 17:12:41 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-01-29 07:10:36 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-01-30 01:13:56 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-02-02 04:01:03 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-02-02 21:42:36 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-02-04 00:17:14 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-02-04 03:33:31 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-02-04 05:09:06 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2022-02-04 12:37:14 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-02-05 17:21:05 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-02-05 18:17:48 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-02-07 14:10:14 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-02-08 06:10:40 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2022-02-09 18:26:07 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-02-11 05:25:28 | 101 | 系统控制器关停 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2022-02-12 16:50:40 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-02-13 03:34:04 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-02-15 01:49:29 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-02-15 10:57:44 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2022-02-17 05:30:22 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-02-18 18:26:46 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-02-20 01:38:15 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-02-20 12:07:35 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2022-02-21 01:53:50 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-02-24 00:02:55 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-02-24 02:07:10 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-02-25 14:02:51 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-02-26 12:35:39 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-02-27 21:58:40 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-02-28 15:29:23 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2022-03-01 03:12:41 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2022-03-02 11:04:18 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-03-02 18:24:01 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-03-02 22:30:29 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-03-03 10:34:15 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2022-03-04 05:21:37 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-03-07 18:53:03 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-03-08 18:33:27 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-03-09 06:30:50 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2022-03-10 06:49:29 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-03-11 02:27:13 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-03-13 17:56:31 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-03-14 02:34:54 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-03-17 06:03:49 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-03-17 12:29:06 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-03-19 01:36:49 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-03-20 07:35:37 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2022-03-21 05:37:59 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2022-03-22 15:29:36 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-03-22 18:21:03 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2022-03-23 08:33:03 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2022-03-23 13:48:41 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-03-23 15:27:38 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-03-25 22:36:12 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-03-28 08:18:17 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2022-04-01 20:43:56 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2022-04-01 21:19:22 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-04-03 08:37:55 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-04-04 01:59:50 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-04-04 18:32:09 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-04-05 02:06:36 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-04-06 13:53:15 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2022-04-08 06:40:52 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2022-04-08 10:55:25 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-04-09 03:38:45 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2022-04-12 13:07:18 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2022-04-13 22:09:08 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-04-16 04:30:39 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2022-04-16 19:23:04 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-04-17 11:39:18 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-04-17 16:20:42 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-04-18 03:06:26 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-04-18 05:22:54 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-04-18 19:02:54 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-04-19 17:35:01 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2022-04-24 11:37:03 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-04-25 06:04:20 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2022-04-25 22:48:57 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-04-28 11:26:57 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2022-04-28 14:10:45 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-04-30 05:25:25 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-04-30 07:55:43 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-05-01 12:14:37 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-05-02 12:37:31 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-05-05 07:37:31 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2022-05-05 19:25:09 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-05-06 02:16:44 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-05-06 13:40:08 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-05-08 11:39:05 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2022-05-09 00:49:51 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-05-09 02:03:57 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2022-05-11 05:48:06 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-05-11 16:40:09 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-05-11 21:38:01 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-05-13 05:42:34 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-05-13 13:04:48 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-05-14 08:53:36 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-05-14 17:52:01 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2022-05-14 19:08:05 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-05-15 17:56:37 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2022-05-15 23:36:57 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-05-16 04:13:32 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2022-05-21 05:46:20 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-05-21 19:42:23 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-05-22 00:01:04 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2022-05-23 11:45:50 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-05-24 00:11:03 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2022-05-24 05:16:51 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-05-25 11:30:31 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2022-05-25 21:26:34 | 101 | 系统控制器关停 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2022-05-27 11:29:41 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2022-05-28 11:39:10 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2022-05-29 14:24:33 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-05-30 13:02:49 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-05-31 06:09:52 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-06-01 23:56:26 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-06-04 03:17:32 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2022-06-06 13:12:06 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-06-07 05:43:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2022-06-07 07:08:30 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-06-08 13:56:35 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-06-08 23:09:12 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-06-09 21:52:03 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-06-10 09:05:01 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2022-06-10 12:44:54 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2022-06-13 00:01:26 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-06-13 17:33:58 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2022-06-13 21:40:38 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2022-06-14 16:21:32 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-06-14 19:33:53 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2022-06-14 21:31:27 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-06-16 08:09:02 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2022-06-16 23:26:23 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2022-06-18 08:50:42 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-06-18 20:53:48 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-06-20 12:59:39 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-06-21 03:42:03 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2022-06-21 13:27:58 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-06-21 18:30:07 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2022-06-22 05:21:33 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-06-23 20:16:16 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-06-24 17:15:08 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2022-06-26 09:20:39 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-06-26 11:04:36 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-06-28 01:53:05 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-06-29 05:06:21 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-06-29 13:41:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2022-06-30 15:47:59 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-07-01 05:34:56 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-07-01 14:22:04 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-07-01 21:15:59 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-07-05 04:11:19 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2022-07-06 22:02:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2022-07-07 15:19:55 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-07-08 06:54:24 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-07-08 14:21:35 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-07-09 05:29:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-07-12 16:42:56 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-07-12 23:21:13 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-07-13 07:55:05 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-07-19 01:17:42 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-07-19 02:39:30 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-07-21 10:08:51 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-07-22 22:30:10 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2022-07-24 19:09:26 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-07-24 22:32:10 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2022-07-25 16:44:02 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2022-07-26 08:26:21 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-07-27 15:34:39 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-07-28 13:44:54 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2022-07-29 02:24:14 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-07-30 23:12:55 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-07-31 19:59:00 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-08-05 08:58:19 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2022-08-05 19:34:08 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-08-10 12:13:44 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2022-08-13 03:21:27 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-08-14 20:19:52 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-08-15 09:41:04 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2022-08-16 05:55:14 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-08-16 11:41:23 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-08-17 10:04:34 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-08-18 00:03:39 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-08-18 00:24:44 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-08-19 22:00:35 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-08-20 13:20:14 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-08-21 00:32:44 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-08-22 23:12:34 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2022-08-23 06:03:36 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-08-23 22:47:28 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-08-24 22:05:55 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2022-08-25 00:13:49 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-08-25 05:47:26 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-08-26 00:01:00 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-08-26 04:34:18 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-08-26 11:10:21 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2022-08-27 16:00:36 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-08-28 11:22:27 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-08-29 09:07:02 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-08-31 09:21:25 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2022-08-31 22:14:18 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-09-01 20:33:18 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-09-02 18:44:15 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-09-03 03:25:47 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-09-03 18:25:23 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-09-04 00:13:42 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-09-07 01:06:19 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-09-08 09:19:20 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-09-08 20:53:42 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2022-09-09 06:06:13 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-09-10 12:12:45 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2022-09-10 17:43:21 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-09-11 05:27:57 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2022-09-13 09:17:10 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-09-16 08:01:29 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-09-16 10:27:28 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-09-17 19:54:00 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-09-19 20:13:25 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-09-20 02:43:38 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2022-09-22 01:47:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-09-27 00:51:47 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-09-27 05:23:22 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-09-27 12:39:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-09-28 11:52:56 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2022-09-28 22:18:23 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-09-29 08:04:48 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-09-30 08:15:19 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-10-01 23:27:28 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-10-02 13:27:31 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-10-02 17:11:32 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2022-10-03 12:35:44 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-10-03 20:05:27 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2022-10-04 01:28:23 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-10-05 11:30:38 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2022-10-05 13:48:49 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2022-10-06 05:28:43 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-10-07 18:35:45 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2022-10-09 12:17:41 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-10-10 23:41:54 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-10-11 17:18:29 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-10-13 08:57:44 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-10-16 10:20:46 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2022-10-17 13:45:56 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2022-10-18 16:02:36 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-10-19 04:15:14 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-10-20 17:09:37 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2022-10-21 01:25:03 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-10-21 05:06:44 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-10-24 06:23:17 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-10-24 11:44:55 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-10-24 12:12:56 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2022-10-25 10:08:39 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2022-10-25 12:07:36 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-10-26 15:14:44 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-10-26 17:55:15 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-10-27 22:58:24 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-10-28 19:01:38 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2022-10-29 13:27:15 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-10-30 12:46:00 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-11-01 06:29:52 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2022-11-03 13:03:00 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-11-04 20:48:18 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-11-05 00:26:20 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-11-05 01:59:59 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2022-11-05 06:04:52 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2022-11-06 23:48:01 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2022-11-07 08:05:47 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-11-08 15:45:57 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2022-11-08 18:32:27 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-11-09 08:52:58 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2022-11-10 06:40:45 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2022-11-10 22:08:54 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2022-11-10 23:15:14 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2022-11-11 17:42:00 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2022-11-11 21:05:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2022-11-13 06:39:38 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-11-13 10:53:10 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2022-11-13 20:03:00 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2022-11-14 05:05:52 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2022-11-14 15:52:15 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-11-15 10:21:26 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-11-15 21:33:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2022-11-15 21:52:22 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2022-11-16 17:46:36 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2022-11-18 11:27:44 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2022-11-19 08:10:05 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2022-11-19 10:40:44 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2022-11-19 23:02:33 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2022-11-21 14:08:37 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-11-21 20:44:59 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2022-11-21 22:36:28 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2022-11-22 14:44:01 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-11-22 18:20:55 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-11-23 03:01:20 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-11-24 01:52:53 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2022-11-24 11:25:15 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2022-11-24 18:01:21 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2022-11-25 00:00:11 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-11-25 07:12:19 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-11-25 13:55:53 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2022-11-25 23:54:40 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-11-27 21:49:00 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2022-11-28 03:24:27 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2022-11-28 14:27:41 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2022-12-01 08:31:58 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-12-01 11:12:40 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-12-02 08:01:18 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2022-12-02 09:13:14 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2022-12-02 17:07:46 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2022-12-03 06:02:36 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2022-12-03 08:22:46 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-12-03 22:56:15 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2022-12-04 04:41:15 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2022-12-06 08:29:19 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2022-12-08 15:43:08 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-12-10 04:19:14 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2022-12-10 05:56:05 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2022-12-10 12:10:40 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2022-12-11 06:23:17 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2022-12-11 22:05:56 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2022-12-12 01:01:54 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2022-12-13 03:26:04 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2022-12-14 18:12:57 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-12-15 13:40:11 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2022-12-15 21:08:40 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-12-16 12:52:28 | 101 | 系统控制器关停 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2022-12-16 22:30:22 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-12-16 22:40:39 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2022-12-17 07:41:28 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2022-12-17 13:28:05 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2022-12-20 02:00:49 | 101 | 系统控制器关停 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2022-12-20 07:05:00 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2022-12-21 08:01:13 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2022-12-21 19:58:16 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2022-12-22 07:20:34 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2022-12-22 18:20:39 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2022-12-23 12:10:20 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-12-23 15:24:52 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2022-12-23 23:14:41 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-12-24 09:13:56 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2022-12-26 09:19:52 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2022-12-27 08:07:12 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2022-12-28 15:28:17 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2022-12-29 21:13:22 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2022-12-30 21:36:16 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2022-12-31 19:11:46 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-01-01 03:31:57 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-01-02 09:48:07 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-01-05 04:01:53 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2023-01-06 20:55:57 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-01-07 13:46:32 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-01-08 22:24:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-01-09 07:59:37 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-01-10 07:54:47 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-01-11 08:01:14 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-01-12 11:19:36 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-01-15 10:48:30 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2023-01-15 21:48:35 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2023-01-16 22:52:58 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-01-17 15:22:39 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-01-19 02:08:15 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-01-19 16:44:33 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-01-21 10:55:02 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-01-21 23:38:03 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-01-22 11:47:23 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2023-01-23 03:46:31 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2023-01-23 14:54:28 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-01-23 16:28:34 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-01-23 17:20:46 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-01-25 10:24:48 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2023-01-25 18:45:43 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2023-01-26 14:48:00 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-01-27 11:48:01 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-01-29 09:37:22 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2023-01-29 20:05:02 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2023-01-31 17:29:30 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-02-01 04:13:51 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2023-02-01 09:28:56 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-02-02 06:05:05 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2023-02-04 11:39:13 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-02-06 06:31:31 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-02-07 19:24:36 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-02-08 17:39:47 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2023-02-09 17:25:43 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-02-11 01:05:34 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2023-02-11 12:25:05 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-02-13 06:55:29 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-02-14 20:57:10 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-02-19 21:49:52 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-02-20 01:34:39 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-02-20 02:19:12 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-02-20 07:25:22 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2023-02-20 16:36:56 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-02-21 15:25:14 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2023-02-22 01:23:05 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-02-22 07:36:32 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-02-22 09:37:52 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-02-22 20:17:30 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2023-02-23 06:05:23 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-02-23 23:35:45 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-02-25 11:49:28 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-02-25 19:12:35 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-02-26 18:27:48 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2023-02-28 00:02:00 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2023-03-01 15:00:08 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-03-02 13:39:23 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-03-02 23:54:54 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-03-03 18:33:05 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-03-07 05:26:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-03-07 14:56:12 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2023-03-08 01:13:12 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-03-08 06:26:15 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2023-03-11 15:27:02 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-03-12 12:07:31 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-03-13 06:07:56 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-03-15 17:24:25 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-03-15 17:52:40 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-03-15 21:22:42 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-03-17 12:00:12 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-03-19 00:47:34 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2023-03-19 19:00:34 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-03-20 03:10:11 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-03-20 06:01:28 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2023-03-20 19:45:54 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2023-03-21 21:53:58 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-03-22 13:29:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-03-25 12:33:31 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-03-26 16:29:20 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-03-28 10:40:18 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-03-29 03:05:30 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-03-31 01:55:45 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-03-31 22:05:37 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-04-01 11:50:05 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-04-02 10:54:29 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-04-02 19:38:56 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-04-02 20:13:57 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-04-16 01:45:38 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-04-16 04:37:46 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-04-17 22:33:17 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2023-04-20 22:20:41 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2023-04-22 05:24:40 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-04-22 10:01:09 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2023-04-25 00:41:53 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2023-04-25 06:36:09 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-04-25 11:31:12 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-04-25 16:29:43 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2023-04-25 19:04:54 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-04-27 05:26:45 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2023-04-27 17:14:36 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2023-04-27 20:35:35 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-04-29 03:35:08 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-05-01 15:51:21 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2023-05-02 05:55:50 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2023-05-04 06:34:09 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-05-04 08:37:25 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2023-05-05 11:37:05 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-05-06 13:11:25 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2023-05-06 19:54:08 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-05-07 04:04:39 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2023-05-09 21:33:38 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-05-10 17:24:34 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-05-11 23:03:32 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2023-05-14 01:37:30 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-05-14 22:10:52 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-05-17 23:23:30 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-05-18 06:09:44 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-05-18 07:38:49 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2023-05-18 12:57:43 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2023-05-19 16:30:27 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-05-21 03:06:21 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-05-21 20:21:17 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2023-05-22 10:42:09 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2023-05-23 11:04:12 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-05-25 15:17:02 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2023-05-26 06:50:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-05-26 07:16:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2023-05-26 20:31:31 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2023-05-27 14:03:55 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-05-28 02:34:32 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-06-09 14:42:19 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2023-06-12 02:55:51 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-06-12 14:13:36 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-06-12 15:29:27 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2023-06-13 05:21:08 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2023-06-14 06:45:25 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-06-14 14:25:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-06-15 09:54:01 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-06-17 22:01:55 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-06-19 10:41:39 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2023-06-19 11:06:27 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-06-20 11:31:53 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-06-20 18:24:19 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2023-06-21 05:18:44 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2023-06-21 20:02:25 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-06-22 04:01:16 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2023-06-22 07:00:46 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-06-22 21:42:32 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-06-23 06:12:41 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-06-24 06:12:37 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-06-24 17:50:33 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-06-24 23:19:50 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-06-26 05:48:07 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2023-06-26 21:43:23 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-06-27 15:34:24 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-06-28 06:54:23 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-06-28 07:32:52 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-06-29 01:15:24 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2023-06-30 06:58:35 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-06-30 18:09:09 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-07-03 03:49:26 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-07-03 13:40:37 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2023-07-04 07:51:52 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2023-07-05 23:59:28 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-07-08 01:14:02 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-07-09 04:34:38 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-07-10 05:03:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-07-11 13:40:36 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-07-14 14:01:14 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-07-16 21:43:11 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-07-17 20:41:07 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2023-07-19 08:56:31 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-07-21 17:07:29 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2023-07-22 12:02:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-07-24 07:17:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-07-24 21:20:45 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-07-25 16:08:13 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-07-26 17:21:53 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-07-27 05:15:37 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-07-27 16:40:14 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-07-29 08:01:18 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-07-30 02:37:01 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-07-30 09:50:03 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-07-31 02:17:49 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-07-31 16:59:28 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-08-02 00:42:03 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-08-02 05:57:07 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-08-02 16:31:23 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-08-03 17:56:45 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-08-04 03:24:34 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2023-08-04 07:46:56 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-08-06 14:19:20 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2023-08-07 00:30:42 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2023-08-07 01:16:37 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2023-08-07 07:29:27 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2023-08-08 01:35:30 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2023-08-09 08:41:17 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2023-08-10 07:41:52 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-08-10 13:01:48 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-08-10 13:42:04 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-08-11 19:14:41 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-08-14 06:55:22 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2023-08-14 10:02:45 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-08-15 06:35:10 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-08-15 14:14:55 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-08-16 06:29:46 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2023-08-17 08:27:40 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-08-17 12:52:34 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2023-08-18 12:08:24 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2023-08-20 12:07:43 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-08-21 01:43:43 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2023-08-21 21:36:32 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2023-08-22 12:56:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-08-23 10:34:41 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-08-24 11:05:54 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-08-24 20:16:21 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-08-24 20:17:22 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-08-25 08:42:21 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2023-08-25 19:57:38 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-08-26 13:54:12 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2023-08-27 23:18:13 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-08-29 02:42:01 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-08-29 10:56:31 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2023-08-30 17:39:32 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2023-09-01 05:27:24 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-09-01 18:40:14 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-09-02 22:51:12 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2023-09-03 12:33:09 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-09-06 03:39:57 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2023-09-06 05:42:06 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-09-06 07:55:56 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-09-08 23:27:33 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2023-09-09 19:16:58 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-09-11 06:37:37 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2023-09-12 03:28:35 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-09-12 22:59:29 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2023-09-13 17:45:57 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2023-09-15 07:21:08 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2023-09-15 17:13:39 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-09-15 23:39:17 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2023-09-17 00:55:01 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-09-20 11:47:42 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2023-09-21 07:58:52 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-09-21 10:17:59 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-09-22 02:15:03 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2023-09-23 09:09:12 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-09-23 13:20:25 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2023-09-24 01:23:00 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2023-09-27 00:24:17 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-09-27 02:10:13 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2023-09-29 01:44:32 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2023-10-01 07:54:47 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-10-01 19:32:31 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-10-02 08:21:33 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-10-02 08:45:48 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-10-04 21:20:34 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-10-05 16:33:24 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2023-10-08 06:43:58 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-10-09 04:26:47 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-10-09 06:36:41 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-10-10 15:34:18 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2023-10-11 04:57:54 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2023-10-13 00:47:56 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-10-13 16:59:57 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2023-10-14 18:26:16 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2023-10-17 20:24:19 | 345 | 低于下限-100% | 检查信号电路 | 20分钟 | 万用表
2023-10-20 13:07:58 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2023-10-21 03:48:56 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-10-21 07:31:58 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2023-10-22 08:57:38 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-10-22 22:51:51 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2023-10-23 02:10:34 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2023-10-23 09:42:50 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2023-10-23 18:22:09 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2023-10-24 02:36:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-10-24 04:55:06 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2023-10-24 17:34:32 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2023-10-27 00:19:20 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-10-31 03:56:48 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-11-01 12:45:42 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2023-11-02 22:52:56 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-11-03 22:00:24 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2023-11-04 05:18:51 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-11-04 05:30:01 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2023-11-04 15:30:11 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2023-11-05 08:25:53 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-11-05 17:29:29 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-11-05 19:08:31 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2023-11-06 05:32:02 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-11-06 17:06:24 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2023-11-07 22:01:38 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2023-11-08 02:52:35 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2023-11-09 12:07:41 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2023-11-10 15:40:12 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2023-11-11 01:47:55 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2023-11-11 03:58:28 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2023-11-11 19:00:14 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-11-12 02:06:37 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2023-11-12 13:30:00 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2023-11-12 19:40:07 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2023-11-13 00:57:47 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-11-13 02:20:35 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2023-11-17 02:17:20 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2023-11-18 07:57:03 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2023-11-21 06:11:25 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2023-11-24 02:33:43 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2023-11-26 10:53:10 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2023-11-26 22:53:23 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2023-11-28 11:37:17 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-11-28 15:08:18 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2023-11-29 12:44:45 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2023-12-03 02:23:20 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2023-12-03 19:01:43 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2023-12-04 04:09:24 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2023-12-05 04:49:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2023-12-07 09:56:33 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-12-08 04:48:16 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2023-12-08 09:31:34 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2023-12-11 03:40:16 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2023-12-11 04:40:04 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2023-12-12 03:03:36 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2023-12-12 22:29:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2023-12-14 20:27:31 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2023-12-15 09:02:12 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2023-12-16 23:49:13 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2023-12-18 06:43:48 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-12-19 01:49:47 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2023-12-22 05:07:22 | 101 | 系统控制器关停 | 更换控制器主板 | 2小时 | 备用主板
2023-12-24 03:07:09 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-12-27 01:49:49 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2023-12-27 20:19:55 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2023-12-27 23:56:01 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2023-12-28 10:34:04 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2023-12-28 11:53:52 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2023-12-29 12:39:09 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2023-12-31 02:06:04 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2023-12-31 05:16:21 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-01-02 04:22:31 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-01-03 09:06:35 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2024-01-03 11:57:43 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2024-01-04 14:26:44 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2024-01-04 15:10:13 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-01-06 13:17:30 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-01-09 04:53:06 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-01-10 23:32:08 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-01-11 10:04:11 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-01-11 20:44:39 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-01-12 01:36:14 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-01-14 19:28:31 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-01-19 06:56:13 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2024-01-19 23:34:35 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-01-25 12:38:31 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-01-29 11:57:26 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-02-01 05:35:48 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2024-02-05 06:00:45 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-02-06 06:02:36 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-02-06 22:52:45 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2024-02-08 06:20:48 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-02-08 11:40:46 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2024-02-09 08:43:32 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-02-09 23:37:37 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-02-12 09:00:25 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-02-13 13:05:31 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-02-14 00:41:14 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-02-15 00:06:24 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-02-15 03:36:59 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-02-17 20:33:30 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-02-17 22:38:36 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-02-17 22:54:45 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-02-18 19:08:10 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-02-20 04:10:38 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2024-02-21 21:00:06 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-02-22 05:11:55 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2024-03-01 00:05:48 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-03-03 11:22:13 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-03-04 00:24:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-03-05 03:45:06 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2024-03-10 05:13:30 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2024-03-11 07:57:18 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-03-11 21:54:35 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2024-03-15 13:32:39 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-03-15 19:22:33 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2024-03-16 23:27:48 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-03-18 06:39:33 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-03-19 10:08:42 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-03-19 21:56:18 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2024-03-20 17:57:01 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-03-21 15:49:22 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换过滤器 | 20分钟 | 备用滤芯
2024-03-24 04:46:33 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2024-03-24 17:32:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-03-28 02:10:38 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-03-28 21:54:54 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-03-29 22:54:10 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-03-30 04:08:52 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-03-30 14:44:15 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-03-31 00:32:25 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2024-03-31 01:53:27 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2024-03-31 08:33:57 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 更换检测器组件 | 2小时 | 备用检测器
2024-04-01 19:06:31 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-04-03 11:01:24 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-04-04 15:37:11 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2024-04-06 01:58:33 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-04-07 09:26:53 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-04-07 20:35:57 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-04-09 03:12:30 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-04-12 01:36:16 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-04-15 04:10:13 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-04-16 06:52:48 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-04-17 10:27:09 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-04-17 12:59:54 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-04-21 23:04:08 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-04-23 15:28:50 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换ADC芯片 | 1小时 | 备用芯片
2024-04-25 04:39:28 | 308 | 测定值计算错误 | 重启处理程序 | 5分钟 | 无
2024-04-25 07:26:32 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-04-26 14:17:41 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2024-04-27 03:19:52 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-04-27 08:02:08 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2024-04-30 08:18:58 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2024-04-30 23:29:04 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-05-03 01:57:32 | 101 | 系统控制器关停 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-05-04 02:25:02 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-05-05 15:19:20 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-05-06 08:19:23 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-05-06 16:59:56 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-05-07 00:59:57 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-05-07 15:57:35 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换总线电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-05-07 21:59:33 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2024-05-10 12:56:41 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-05-11 07:55:26 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2024-05-11 16:24:08 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-05-12 17:36:52 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-05-13 13:41:28 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-05-15 05:02:08 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-05-16 06:04:18 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2024-05-17 12:48:41 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2024-05-21 06:30:42 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-05-21 22:01:15 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2024-05-22 12:33:11 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-05-24 05:37:12 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-05-24 13:11:20 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 清洁所有光学元件 | 30分钟 | 光学清洁套装
2024-05-26 13:47:01 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-05-26 20:14:55 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-05-28 00:13:33 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查管路扭结 | 5分钟 | 手电筒
2024-05-28 11:48:04 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-05-28 23:22:36 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2024-05-29 08:55:34 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-05-29 18:46:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2024-05-31 14:34:49 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-06-01 19:47:20 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 检查流量 | 10分钟 | 流量计
2024-06-02 04:11:16 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2024-06-03 17:49:58 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-06-04 20:02:17 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2024-06-05 04:31:33 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-06-05 04:35:16 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2024-06-05 07:11:08 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-06-07 22:10:14 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2024-06-08 00:09:00 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-06-08 02:54:58 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2024-06-08 13:41:41 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-06-09 11:21:49 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2024-06-12 08:59:09 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2024-06-12 13:09:28 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-06-14 06:14:46 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2024-06-14 11:44:05 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-06-14 16:09:59 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-06-15 23:15:04 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-06-16 06:06:27 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2024-06-18 23:58:38 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-06-19 07:47:06 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-06-21 04:20:52 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-06-21 05:45:22 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2024-06-23 10:17:41 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-06-24 21:52:49 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-06-24 22:26:45 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2024-06-26 04:16:28 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-06-27 02:10:35 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-06-30 23:43:23 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-07-02 12:14:52 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-07-02 20:52:58 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2024-07-05 13:57:32 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-07-06 03:45:29 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-07-06 05:28:06 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-07-08 12:30:19 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-07-12 06:48:06 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-07-13 13:48:43 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-07-13 16:36:55 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-07-14 05:34:28 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 更换传感器模块 | 2小时 | 备用传感器
2024-07-14 15:04:16 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2024-07-14 15:56:32 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-07-14 21:47:23 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-07-15 10:59:42 | 101 | 系统控制器关停 | 重启控制器系统 | 15分钟 | 无
2024-07-15 11:19:57 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-07-15 23:13:43 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-07-16 11:55:01 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-07-17 08:46:57 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2024-07-19 15:26:50 | 318 | ADC无新测量 | 检查触发信号 | 10分钟 | 示波器
2024-07-22 02:48:15 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2024-07-23 23:37:09 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2024-07-25 06:35:45 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-07-25 09:11:45 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-07-28 00:42:47 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-07-30 08:56:20 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-07-30 11:01:42 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-07-30 23:00:44 | 338-339 | 模拟线路故障 | 测量线路通断 | 15分钟 | 万用表
2024-07-31 07:21:47 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查温度传感器 | 10分钟 | 温度计
2024-08-01 18:23:54 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-08-01 19:53:17 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-08-03 00:09:57 | 344 | 超上限130% | 检查工艺异常 | 5分钟 | 工艺参数表
2024-08-03 04:32:53 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2024-08-03 09:50:41 | 344 | 超上限130% | 检查空气泄漏 | 15分钟 | 检漏仪
2024-08-04 05:51:47 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查模拟输入 | 15分钟 | 示波器
2024-08-06 19:25:14 | 312 | 压力修正失效 | 校准压力传感器 | 30分钟 | 标准压力源
2024-08-07 15:54:04 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-08-08 11:07:35 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-08-09 05:23:25 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2024-08-09 08:00:36 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 停止测量检查报警 | 5分钟 | 无
2024-08-10 10:59:49 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 逐段检漏 | 30分钟 | 检漏仪
2024-08-12 05:32:59 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-08-12 19:18:44 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2024-08-15 11:49:34 | 344 | 超上限130% | 更换高量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-08-15 12:18:09 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-08-16 03:33:44 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-08-16 20:02:32 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2024-08-17 18:35:42 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 调整光路对准 | 1.5小时 | 光路调整工具
2024-08-19 09:50:06 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O配置 | 15分钟 | 配置软件
2024-08-22 03:34:22 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查屏蔽接地 | 20分钟 | 接地测试仪
2024-08-22 05:28:47 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2024-08-22 11:36:28 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-08-24 07:51:13 | 318 | ADC无新测量 | 重配采样参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-08-25 13:57:52 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-08-26 22:14:04 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-08-27 18:51:18 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-08-28 14:12:39 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查过滤器压差 | 5分钟 | 压差表
2024-08-28 22:29:05 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温度传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-08-30 11:04:28 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-08-31 00:01:20 | 116 | Profibus安装错误 | 确认安装位置 | 5分钟 | 无
2024-08-31 12:24:28 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-09-01 16:34:28 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 重装气路 | 3小时 | 全套管路
2024-09-06 07:28:24 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-09-06 19:08:55 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-09-07 09:30:40 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-09-07 11:50:39 | 332-337 | I/O板故障 | 初始化I/O板 | 20分钟 | 初始化工具
2024-09-07 23:48:21 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2024-09-08 14:09:37 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-09-08 19:40:57 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器表面污染 | 10分钟 | 清洁布、酒精
2024-09-12 03:16:42 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2024-09-12 07:50:12 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-09-14 13:55:19 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-09-14 21:44:30 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查模块供电 | 20分钟 | 万用表
2024-09-15 02:43:41 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-09-15 07:54:25 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查采样管路冷凝水 | 15分钟 | 排水工具
2024-09-15 10:39:56 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-09-16 15:01:32 | 309-311 | 温度调节器失效 | 校准PID参数 | 40分钟 | 调试软件
2024-09-17 17:39:26 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即检查传感器状态灯 | 5分钟 | 无
2024-09-18 04:32:38 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查放大器供电 | 10分钟 | 万用表
2024-09-20 12:51:25 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-09-24 23:01:19 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-09-25 04:37:18 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-09-25 22:01:01 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-09-26 17:07:31 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2024-09-27 00:58:57 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-09-27 13:26:16 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2024-09-27 17:45:00 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-09-28 00:03:06 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-09-28 16:07:30 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换运放芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-09-29 17:32:24 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-09-29 17:39:38 | 338-339 | 模拟线路故障 | 检查接线端子 | 10分钟 | 螺丝刀
2024-10-03 09:38:37 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2024-10-03 16:59:06 | 345 | 低于下限-100% | 更换传感器信号板 | 2小时 | 备件
2024-10-03 22:51:33 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-10-04 12:44:56 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-10-05 21:07:47 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-10-09 12:01:40 | 116 | Profibus安装错误 | 重装到X20/X21槽 | 15分钟 | 螺丝刀
2024-10-10 10:49:49 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-10-11 02:48:50 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-10-12 03:00:41 | 318 | ADC无新测量 | 更换时钟芯片 | 45分钟 | 备用芯片
2024-10-12 12:15:02 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-10-17 01:16:41 | 318 | ADC无新测量 | 更换ADC模块 | 1.5小时 | 备用模块
2024-10-17 10:52:31 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查测量池窗片清洁度 | 15分钟 | 清洁工具
2024-10-17 13:42:39 | 344 | 超上限130% | 检查传感器饱和 | 20分钟 | 测试仪
2024-10-19 16:11:28 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-10-19 22:58:05 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 执行量程标定 | 40分钟 | 量程气体
2024-10-24 20:14:49 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆
2024-10-25 10:16:22 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-10-26 06:19:48 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-10-26 23:26:07 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 检查磁场线圈连接 | 10分钟 | 万用表
2024-10-31 06:57:03 | 300 | 模数转换器无输出 | 重置ADC芯片 | 20分钟 | 复位工具
2024-11-01 03:59:58 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-11-02 07:45:38 | 300 | 模数转换器无输出 | 更换采集卡 | 1.5小时 | 备用采集卡
2024-11-02 19:07:01 | 320 | 测定放大偏差过高 | 更换放大器板 | 1.5小时 | 备用电路板
2024-11-02 21:59:00 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2024-11-03 11:11:06 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 检查传感器老化程度 | 1小时 | 测试设备
2024-11-03 15:52:55 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 吹扫采样管路 | 30分钟 | 压缩空气
2024-11-06 12:36:26 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-11-06 18:25:13 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-11-07 13:42:54 | 308 | 测定值计算错误 | 更换处理器板 | 2小时 | 备用板
2024-11-08 22:33:35 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-11-09 05:07:10 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查终端电阻 | 15分钟 | 万用表
2024-11-10 05:23:11 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-11-10 08:31:27 | 301 | 超出ADC阈值 | 更换大量程传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-11-11 04:20:08 | 309-311 | 温度调节器失效 | 更换温控模块 | 2小时 | 备用模块
2024-11-12 13:37:58 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-11-12 19:35:35 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 测量磁力传感器输出 | 20分钟 | 示波器
2024-11-13 19:03:20 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力管路 | 15分钟 | 检漏仪
2024-11-14 15:44:03 | 301 | 超出ADC阈值 | 调整信号衰减 | 20分钟 | 调节工具
2024-11-15 21:34:26 | 116 | Profibus安装错误 | 重配通讯参数 | 20分钟 | 配置软件
2024-11-16 02:24:04 | 312 | 压力修正失效 | 更换压力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-11-16 03:57:12 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查光源强度稳定性 | 20分钟 | 光强测试仪
2024-11-17 14:43:38 | 345 | 低于下限-100% | 重新标定 | 45分钟 | 标准气体
2024-11-19 07:28:47 | 332-337 | I/O板故障 | 更换I/O板 | 1小时 | 备用板
2024-11-19 12:16:19 | EXT-02 | 气路扭结泄漏 | 紧固接头 | 20分钟 | 扳手
2024-11-20 15:33:46 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 检查管路泄漏 | 45分钟 | 检漏仪
2024-11-21 17:57:26 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 执行完整系统标定 | 1小时 | 多种标准气体
2024-11-22 22:43:03 | 312 | 压力修正失效 | 检查压力传感器 | 10分钟 | 压力表
2024-11-25 00:34:42 | 301 | 超出ADC阈值 | 确认实际浓度 | 5分钟 | 便携式分析仪
2024-11-25 08:36:02 | 301 | 超出ADC阈值 | 重选测量量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-11-25 21:37:08 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 检查总线电缆 | 10分钟 | 无
2024-11-27 12:47:32 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-11-27 13:45:17 | 308 | 测定值计算错误 | 清理系统缓存 | 15分钟 | 清理工具
2024-11-28 00:59:09 | 344 | 超上限130% | 切换高量程 | 30分钟 | 配置软件
2024-11-28 20:09:50 | 309-311 | 温度调节器失效 | 检查加热冷却器 | 20分钟 | 万用表
2024-12-01 11:24:49 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-12-02 07:58:51 | 332-337 | I/O板故障 | 检查I/O板指示灯 | 5分钟 | 无
2024-12-02 12:35:46 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2024-12-03 14:05:23 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2024-12-04 08:14:08 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 紧急执行零点量程校准 | 45分钟 | 标准气体
2024-12-04 12:58:11 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查传感器参比电极 | 1.5小时 | 专用检测仪
2024-12-05 18:43:57 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 立即更换传感器 | 2小时 | 备用传感器
2024-12-06 03:33:28 | 308 | 测定值计算错误 | 重装固件程序 | 45分钟 | 固件包
2024-12-06 10:30:11 | 320 | 测定放大偏差过高 | 调整放大器零点增益 | 25分钟 | 示波器
2024-12-06 12:09:02 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-12-07 13:23:22 | 320 | 测定放大偏差过高 | 检查信号链路 | 1小时 | 信号发生器
2024-12-08 03:21:24 | 345 | 低于下限-100% | 验证零点设置 | 30分钟 | 零点气体
2024-12-08 07:33:12 | 301 | 超出ADC阈值 | 检查量程设置 | 10分钟 | 配置软件
2024-12-08 11:36:40 | 101 | 系统控制器关停 | 检查主电源保险丝 | 5分钟 | 万用表
2024-12-10 10:57:56 | 305 | 灵敏度漂移超出允许范围 | 更换光源和检测器 | 3小时 | 备件
2024-12-10 13:03:03 | 332-337 | I/O板故障 | 测试I/O通道 | 30分钟 | 万用表
2024-12-13 11:39:17 | 302 | 零点漂移超过允许范围50% | 执行零点校准程序 | 30分钟 | 标准气体
2024-12-15 02:18:02 | 201-209 | 系统总线连接中断 | 更换通讯模块 | 1小时 | 备用模块
2024-12-15 06:47:29 | 318 | ADC无新测量 | 检查时钟信号 | 15分钟 | 示波器
2024-12-15 18:48:56 | 101 | 系统控制器关停 | 检查CPU和内存 | 30分钟 | 诊断软件
2024-12-16 09:27:14 | 308 | 测定值计算错误 | 检查CPU内存 | 10分钟 | 监控软件
2024-12-17 09:39:10 | 116 | Profibus安装错误 | 测试通讯连接 | 30分钟 | Profibus测试仪
2024-12-18 18:58:49 | 303 | 零点漂移超出允许范围 | 检查供电电压24V DC | 10分钟 | 万用表
2024-12-19 19:19:03 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换传感器电路板 | 2小时 | 备用电路板
2024-12-23 15:05:27 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 更换磁力传感器 | 1小时 | 备用传感器
2024-12-23 19:58:01 | 300 | 模数转换器无输出 | 检查ADC供电 | 10分钟 | 万用表
2024-12-24 09:21:21 | 319 | 磁力测量回路失衡 | 调节信号调理电路 | 30分钟 | 调试设备
2024-12-24 15:11:52 | 312 | 压力修正失效 | 检查补偿算法 | 20分钟 | 配置软件
2024-12-25 07:51:01 | 338-339 | 模拟线路故障 | 重新布线 | 2小时 | 布线工具
2024-12-25 19:42:22 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-12-26 02:43:30 | 304 | 灵敏度漂移超出50% | 检查检测器响应曲线 | 1小时 | 测试设备
2024-12-27 22:46:49 | 116 | Profibus安装错误 | 更换Profibus模块 | 1小时 | 备用模块
2024-12-28 06:31:03 | 345 | 低于下限-100% | 检查传感器接线 | 10分钟 | 接线图
2024-12-28 21:45:07 | EXT-01 | 管路污染堵塞 | 更换采样管路 | 2小时 | 备用管路
2024-12-29 05:47:26 | 338-339 | 模拟线路故障 | 更换信号电缆 | 30分钟 | 备用电缆